UNIVERSITÁ  DEGLI  STUDI  DI  MODENA E REGGIO EMILIA

FACOLTÁ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Corso di Laurea in Fisica

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO di CLUSTER DI microcalcificazioni MAMMARIE: metodo di analisi del rumore

| Relatore: Chiar.mo Prof. Corazzari Tolmino Correlatori: Chiar.mo Prof. Bagni Bruno Chiar.mo Prof. Campanini Renato Chiar.mo Prof. Zaniol Paolo | Tesi di Laurea di Enrico Cambi |
| --- | --- |

Anno Accademico 1998/99  -  Sessione Autunnale

- ringraziamenti

Questa tesi è stata svolta nell’ambito del progetto C.A.L.M.A., un progetto I.N.F.N. a cui partecipano università e ospedali delle città di Bologna, Pisa, Bari, Udine, al fine di raccogliere un database di immagini mammografiche e sviluppare algoritmi di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni e masse tumorali.

Si desidera ringraziare per la collaborazione i componenti della sezione di Bologna del progetto C.A.L.M.A., e in particolare Nico Lanconelli per la disponibilità e i numerosi consigli.

- sommario

INTRODUZIONE	4

1.1	Il tumore al seno	4

1.2	Mammografia	7

1.2.1	Cos’è la mammografia	7

1.2.2	Perché usare proprio la mammografia ?	8

1.2.3	Come appaiono le lesioni in una mammografia	10

1.3	Lo screening	12

1.4	Errori di lettura di una mammografia	13

1.4.1	Conseguenze di errori	13

1.4.2	Cause di errori	14

1.4.3	Sistemi automatici	16

1.5	Valutazione delle prestazioni	19

1.5.1	Cenni di teoria della rivelazione dei segnali	19

1.5.2	Curve ROC (Receiver Operating Characteristic)	24

1.5.3	Curve FROC (Free-Response Operating Characteristic)	28

ANALISI  DEL  RUMORE	31

2.1	Mammografia digitale	31

2.2	Caratteristiche del rumore	34

2.2.1	Fluttuazioni nella densità ottica della lastra.	34

2.2.2	Fluttuazioni legate al sistema di digitalizzazione	36

2.3	Equalizzazione del rumore	38

2.4	Caratterizzazione matematica del problema	39

2.5	Algoritmo di equalizzazione del rumore	43

2.5.1	Segmentazione del seno	43

2.5.2	Calcolo del contrasto locale e della relativa deviazione standard	46

2.5.3	Calcolo della trasformata L(y)	52

2.5.4	Conseguenze dell’equalizzazione del rumore	54

2.5.5	Aspetto delle immagini equalizzate	55

RICONOSCIMENTO DI MICROCALCIFICAZIONI	56

3.1	Introduzione	56

3.2	Basi teoriche del metodo	58

3.2.1	Classificazione dei punti	58

3.2.2	Campi Markoviani	60

3.2.3	Teorema di Bayes	62

3.3	Algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni	64

3.3.1	Calcolo del contrasto locale	64

3.3.2	Classificazione preliminare	65

3.3.3	Applicazione del campo Markoviano	68

3.3.4	Sviluppo e ottimizzazione del software	71

RISULTATI  E  CONCLUSIONI	73

4.1	Dati analizzati	73

4.2	Parametri del modello markoviano	74

4.3	Prestazioni dell’algoritmo	77

4.3.1	Confronto con la classificazione preliminare	79

4.3.2	Confronto con altri algoritmi	80

4.3.3	Confronto con osservatori umani	82

4.3.4	Confronto fra 8 e 12-bit	83

4.4	Esempio	83

4.5	Considerazioni finali	85

4.5.1	Vantaggi del metodo utilizzato	85

4.5.2	Limiti	86

4.5.3	Possibili miglioramenti	87

4.5.4	Applicazioni	88

PREFAZIONE

Il carcinoma mammario è tra le forme di cancro più diffuse tra le donne di tutto il mondo. È stato mostrato che il metodo più efficace nella lotta contro il cancro consiste in una diagnosi e un trattamento precoci. Poiché il grado di incidenza di questo disturbo è strettamente legato al fattore età, in ogni nazione sono ormai attivi programmi di screening che coinvolgono tutte le donne comprese nelle fasce di età più a rischio.

In fase di screening la mammografia è senza dubbio lo strumento più utilizzato per uno studio della mammella, poiché è in grado di produrre immagini ad elevato contrasto ed alta risoluzione spaziale a costi relativamente contenuti.

La mammografia è una tecnica a raggi-X che produce un’immagine radiografica che rappresenta la struttura interna del seno. In essa le lesioni appaiono come strutture particolarmente luminose (radiopache) la cui individuazione è spesso difficile a causa della complessa struttura del parenchima, che costituisce lo sfondo dell’immagine.

Poiché alcuni studi hanno dimostrato che dal 30% al 50% dei tumori al seno presentano microcalcificazioni, esse sono considerate il principale sintomo del disturbo. Le calcificazioni appaiono sulla mammografia come piccoli punti luminosi ed assumono particolare rilevanza clinica quando compaiono in aggregati di 3 o più in un’area localizzata (si parla allora di cluster di calcificazioni).

L’efficacia della mammografia come strumento di prevenzione dipende però in modo decisivo dall’abilità del medico radiologo nel rivelare queste piccole e spesso poco appariscenti lesioni. Inoltre, in un processo di screening, un radiologo deve interpretare una grande quantità di mammografie, la maggior parte delle quali non presenta alcun tipo di lesione (più del 99%). Ciascuno di questi fattori contribuisce in diversa misura ad accrescere la percentuale di errori commessi durante la lettura di una lastra mammografica, con tutti i rischi che ciò comporta. É stato infatti stimato che fra il 10% ed il 30% delle lesioni (di qualsiasi tipo) non vengono rilevate dai radiologi in fase di screening. Questo suggerisce che l’accuratezza del lavoro di un radiologo possa migliorare se la sua attenzione viene diretta, attraverso un sistema automatico, verso quelle zone dell’immagine in cui le sospette lesioni sono presenti. Alcuni studi hanno proprio provato che le prestazioni di un radiologo subiscono un significativo aumento se la fase di lettura viene supportata da un sistema automatico dotato di una sufficiente accuratezza.

Il compito di un sistema automatico per il riconoscimento di microcalcificazioni è quello di discriminare fra segnali e rumore di fondo. Le caratteristiche del rumore in una lastra radiografica digitalizzata sono piuttosto complesse; esse dipendono fortemente dalla densità ottica e, di conseguenza, dal livello di grigio.

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di studiare un metodo di equalizzazione del rumore, in modo da renderlo indipendente dal livello di grigio. In questo modo, un algoritmo che calcola caratteristiche dell’immagine non deve adattare la propria sensibilità a seconda del livello di grigio locale, cosa che sarebbe difficile ed onerosa.

L’efficacia di questa procedura di trattamento del rumore è stata verificata sperimentalmente tramite un sistema automatico per la rivelazione di microcalcificazioni. Si sono valutate le prestazioni del sistema su una serie di immagini digitalizzate, e quindi sulle stesse immagini trattate con l’algoritmo di equalizzazione del rumore. Nel secondo caso si è osservato un incremento in efficacia di circa il 10%.

In un secondo momento si è sviluppato un algoritmo alternativo per il riconoscimento di cluster di microcalcificazioni, allo scopo di affiancarlo alla procedura descritta per ottenere un sistema automatico completo.

L’immagine radiografica viene elaborata in tre fasi successive. Innanzitutto, tramite l’analisi del contrasto locale, ogni punto dell’immagine viene assegnato ad una delle seguenti categorie: sfondo, microcalcificazioni, bordi e strutture lineari, errori di emulsione della lastra. Nella seconda fase, la probabilità che ogni punto appartenga ad ognuna delle sopracitate categorie viene aggiornata tramite un processo iterativo che prende in considerazione le caratteristiche dei punti vicini. Nella terza e ultima fase, i segnali vicini vengono raggruppati in cluster ed evidenziati sulla mammografia. Inoltre, in diversi punti dell’elaborazione vengono adottate tecniche di eliminazione di falsi-positivi.

Le prestazioni del sistema sono state valutate tramite una serie di prove sperimentali effettuate sulle immagini già menzionate. Per variare la sensibilità del sistema se ne sono variati alcuni parametri di base; i risultati sono stati espressi mediante curve FROC (Free-Response Operating Characteristic) che rappresentano la percentuale di veri cluster trovati in funzione del numero medio di falsi cluster per immagine.

La tesi è organizzata in quattro capitoli. Nel primo capitolo viene introdotto il problema del tumore al seno e si analizzano i benefici portati dall’utilizzo di sistemi automatici. Nel secondo capitolo vengono descritte le cause e le caratteristiche del rumore nelle immagini radiografiche digitalizzate; viene poi descritto l’algoritmo di equalizzazione del rumore che si è sviluppato. Nel terzo capitolo viene descritto l’algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni. Nel quarto e ultimo capitolo vengono analizzate e presentate le prestazioni degli algoritmi sviluppati.

Capitolo 1

# INTRODUZIONE

In questo primo capitolo viene fornita un’introduzione al problema del tumore al seno (breast cancer). Innanzitutto viene stimata l’entità del problema, quindi viene descritta la tecnica diagnostica attualmente in uso per la rivelazione di un eventuale carcinoma alla mammella. In particolare viene sottolineata l’importanza dello screening come strumento di diagnosi precoce, e della mammografia come tecnica indagativa preferita. Vengono poi presentati i principali problemi con i quali i medici radiologi si devono scontrare quotidianamente, e i benefici che si possono trarre dall’utilizzo di sistemi automatici. Si introduce infine il formalismo con cui vengono valutate le prestazioni sia di osservatori umani che di sistemi computerizzati.

## Il tumore al seno

Il tumore al seno è una delle forme di cancro più diffuse tra le donne di tutto il mondo. É stato stimato che una donna, nel corso della sua vita, ha il 12% di probabilità di soffrire di tale disturbo che, se non diagnosticato e curato  tempestivamente, può essere mortale [Harris et al 1992]. Questa breve anticipazione è già sufficiente a dare un’idea dell’importanza e delle dimensioni del problema.

Diversi sono i fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di sviluppare un tumore al seno. Tra questi citiamo: menarca precoce, menopausa tardiva, nulliparità, la nascita del primo figlio a tarda età, aver sofferto negli anni precedenti di disturbi benigni al seno, casi di tumore al seno all’interno della famiglia, terapie ormonali e fattori dietetici [Henderson et al 1984]. Comunque, in oltre il 75% delle donne con cancro al seno nessuno di questi fattori di rischio è stato riscontrato [McClelland 1990].

Il solo chiaro fattore strettamente correlato al disturbo è  accertato essere l’età. In uno studio che comprendeva 1500 donne si è calcolata la distribuzione dell’età di coloro che hanno manifestato un tumore al seno [Roebuck 1990]. I risultati, illustrati nel grafico di figura 1.1, mostrano un evidente incremento della probabilità di sviluppare la malattia dopo i 40 anni.

Figura 1.1: Incidenza del carcinoma mammario in funzione dell’età.

La mancanza di sicuri segnali sintomatici del disturbo rende difficile lo sviluppo di misure di prevenzione. Il tumore al seno, infatti, si manifesta inizialmente come una singola e localizzata lesione di una mammella (nota col nome di early o minimal breast cancer) e le sue dimensioni non superano il centimetro.

Le probabilità di successo alla lotta contro il cancro sono strettamente correlate al grado di sviluppo del disturbo nel momento in cui viene diagnosticato. Prova di ciò la si può avere osservando il grafico di figura 1.2 in cui viene rappresentato il grado di sopravvivenza di una paziente dopo 5 anni dalla diagnosi di carcinoma mammario e dal conseguente trattamento, tenendo conto del grado di sviluppo del tumore al momento del riscontro diagnostico [CRC Factsheet 6 1988]. Stage I corrisponde ad un early breast cancer, come descritto in precedenza. Stage II implica lesioni di dimensioni leggermente più grandi rispetto alle precedenti (2-5cm). Stage III fa riferimento invece a tumori sempre circoscritti, ma ad uno stadio di sviluppo ancora più avanzato. Allo stage IV sono presenti metastasi distanti fra loro.

Figura 1.2: Grado di sopravvivenza in funzione dello stadio di sviluppo del carcinoma mammario al momento della diagnosi.

## Mammografia

### Cos’è la mammografia

La mammografia è una tecnica a raggi-X per lo studio della mammella. Il fascio di raggi-X emesso attraversa il seno e viene assorbito in modo differente dai vari tipi di tessuto che incontra. Per ridurre la dose di radiazione a cui è sottoposta la paziente, i raggi emergenti vengono assorbiti da uno schermo fluorescente, molto efficiente nell’assorbimento di raggi-X. Lo schermo emette a sua volta radiazione visibile che va ad impressionare una pellicola sulla quale viene registrata l’immagine radiografica che rappresenta la struttura interna della mammella. Tipicamente aree radiopache della mammella, quali ad esempio tessuto ghiandolare o fibroso, appaiono nella mammografia come zone relativamente luminose, mentre il tessuto grasso circostante, che è invece radiolucente, appare più scuro.

Le possibili lesioni presenti nel seno hanno un loro grado di assorbimento caratteristico, per cui il radiologo riesce ad individuarle evidenziando le regioni sospette.

Uno studio mammografico completo consiste di quattro pellicole, con due proiezioni per ciascuna mammella: una obliqua (laterale) e l’altra cranio-caudale (figura 1.3). In alcuni centri è però pratica comune eseguire la sola vista obliqua per ciascun seno. Questa scelta è generalmente giustificata dalla riduzione dei costi, del tempo necessario per la lettura e di quello richiesto per l’esecuzione dell’esame. Si hanno però alcuni dubbi sull’adeguatezza di un tale approccio, motivati dal fatto che una sola vista può non essere sufficiente ad evidenziare tutte le eventuali lesioni del seno, costringendo la paziente, in caso di dubbi da parte del medico radiologo, a sottoporsi nuovamente all’esame per ottenere anche la proiezione cranio-caudale.

L’esame viene eseguito comprimendo il seno della paziente fra due piatti sensibili ai raggi-X al fine di ottenere un’immagine di buona qualità. La compressione del seno serve infatti a minimizzare l’effetto di scattered radiation che potrebbe ridurre fortemente il contrasto dell’immagine; oltre a ciò permette di abbassare la dose di radiazioni da utilizzare ed evita possibili artefatti dovuti al movimento della mammella.

Una volta ottenuta l’immagine radiografica, è compito del medico radiologo localizzare ogni struttura sospetta.

Figura 1.3: Esempi di mammografie; a sinistra è mostrata la vista cranio-caudale della mammella, mentre a destra quella obliqua.

### Perché usare proprio la mammografia ?

Il metodo più diretto e semplice per esaminare il seno è la palpazione, che può essere eseguita da un medico oppure dalla paziente stessa. L’efficacia di tale metodo ha però evidenti limiti, soprattutto se utilizzato con l’intento di rivelare i segni di una lesione nella fase iniziale del suo sviluppo. Infatti la mammella è per sua natura un organo multi-nodulare nel quale risulta difficile distinguere piccoli noduli, sintomo di un "early" breast cancer, da altri che appartengono invece alla normale struttura del seno (parenchima). Inoltre una lesione molto piccola potrebbe non essere rilevata tramite palpazione, anche se ad eseguirla fosse un esperto medico. É per questi motivi che si rende necessario un metodo più sofisticato per analizzare la struttura interna della mammella.

Da un punto di vista teorico diverse sono le tecniche che potrebbero essere utilizzate: la sonomammografia (eseguita tramite ultrasuoni), la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica ne sono un esempio. Ciascuna di queste tecniche diagnostiche presenta però diversi svantaggi (quali, ad esempio, costi elevati, alti dosaggi di radiazioni, bassa risoluzione spaziale) che fanno preferire in ogni caso l’analisi mediante raggi-X, in grado di produrre immagini con elevato contrasto ed alta risoluzione spaziale a costi relativamente contenuti e basse dosi di radiazioni. Ciascuna delle tecniche citate può però essere utilizzata a completamento di un esame mammografico nel caso in cui vengano evidenziate zone sospette che meritano ulteriori analisi.

Il notevole sviluppo delle tecniche radiologiche ha permesso di ottenere immagini mammografiche di buona qualità con bassi dosaggi di radiazioni (la dose è stata ridotta di un fattore 10 rispetto ai primi anni ’70). Nonostante questo, esiste ancora un certo rischio dovuto all’esposizione ad un fascio di raggi-X di una parte del corpo molto sensibile alle radiazioni. La dose di radiazioni che deve essere utilizzata durante una mammografia dipende sia dal sistema utilizzato che dalle caratteristiche del seno.

È comunque assodato che i benefici prodotti da periodiche mammografie nella lotta al tumore al seno superino di gran lunga i potenziali rischi associati, anche se numerose sono le raccomandazioni circa l’età in cui iniziare tali controlli, principalmente per il fatto che mammografie eseguite su giovani donne richiedono elevati dosaggi.

### Come appaiono le lesioni in una mammografia

Numerosi sono i tipi di lesione che possono essere riscontrati a seguito di una mammografia, e l’aspetto di ciascuno di essi può variare notevolmente.

La più significativa classe di lesioni del seno è costituita senz’altro dalle microcalcificazioni. Alcuni studi hanno mostrato che dal 30% al 50% dei carcinomi mammari presenta microcalcificazioni visibili nella mammografia, mentre dal 60% all’80% degli stessi presenta microcalcificazioni associate rilevabili tramite esame istologico [Murphy et al 1978] [Sickles 1982]. Tipicamente le microcalcificazioni appaiono come piccoli punti particolarmente luminosi rispetto al normale tessuto circostante ed assumono particolare rilevanza clinica quando sono in gruppi di 3 o più in un’area di circa 1cm2 (cluster di microcalcificazioni). Le loro dimensioni sono generalmente comprese fra 0.1mm e 1mm [Sickles 1986].

Un ulteriore tipo di lesioni del seno è costituito dalle lesioni circoscritte, o well-defined lesion, la cui forma è simile a quella delle microcalcificazioni, ma di dimensioni molto più grandi (da 1cm circa a più di 10cm) e dai bordi meno ripidi.

Le lesioni stellate, o spiculated lesion, individuano un’ulteriore classe di lesioni del seno, di natura generalmente maligna. Esse si presentano in forma di una massa radiopaca e distinta, completamente o parzialmente circondata da strutture lineari che proseguono lungo le direzioni radiali con lunghezza variabile.

La figura 1.4 mostra alcuni esempi delle lesioni appena descritte. Sebbene queste siano le più comuni forme di lesione della mammella, esistono altri indicatori di possibili disturbi al seno come, ad esempio, un’asimmetria fra il seno di destra e quello di sinistra.

## Lo screening

Come già discusso al paragrafo 1.1 l’efficacia nella cura al tumore al seno dipende in modo determinante dal grado di sviluppo del carcinoma nel momento in cui viene diagnosticato.

La garanzia di una diagnosi preventiva la si può avere solo se si eseguono controlli periodici su donne apparentemente sane, che non hanno cioè manifestato alcun sintomo. Questa strategia è alla base dello screening di massa.

Anche in Italia è in atto uno screening che viene eseguito fra tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni; ciascuna di esse viene invitata a presentarsi presso la propria A.U.S.L. per eseguire una mammografia gratuita con cadenza biennale.

L’utilità dello screening di massa per la prevenzione del carcinoma mammario viene dimostrata, ad esempio, dai risultati presentati da Tabar e alcuni suoi colleghi in seguito ad uno studio svolto in Svezia e che ebbe inizio nel 1977 [Tabar et al 1985]. In questo caso 162981 donne, di età superiore ai 40 anni, vennero casualmente assegnate ad un gruppo di controllo oppure ad un gruppo di studio. Alle donne facenti parte del gruppo di studio venne offerta la possibilità di eseguire uno screening mammografico ogni due o tre anni. Alla fine del 1984 si registrò un 31% di riduzione del grado di mortalità dovuto a carcinoma mammario fra le donne del gruppo di studio.

Questi risultati confermano l’efficacia dello screening di massa nella rivelazione di tumori al seno ad uno stadio iniziale del loro sviluppo, il che consente significativi miglioramenti nella cura del disturbo.

## Errori di lettura di una mammografia

Come è stato appena affermato lo screening di massa è uno strumento decisivo nella lotta al carcinoma mammario. La sua efficacia dipende comunque dalla capacità e dall'esperienza del radiologo nell'interpretare correttamente la mammografia. Questo aspetto assume particolare importanza visto che i segnali di un "early" breast cancer possono essere molto "fini" e perciò difficili da segnalare, soprattutto quando sono immersi in una zona della mammella a sfondo strutturato.

### Conseguenze di errori

Due diversi tipi di errore possono essere commessi durante la lettura di una mammografia; falsi-negativi e falsi-positivi.

Un errore di tipo falso-negativo (false-negative error) si verifica qualora una mammografia contenente un qualche tipo di lesione venga erroneamente classificata come normale. In altre parole, la lesione non viene rivelata dal medico e la donna che presenta i sintomi di un inizio di carcinoma al seno viene diagnosticata sana. Questo tipo di errore è chiaramente il più grave, poiché un ritardo nella diagnosi e nella cura del disturbo possono compromettere irrimediabilmente la salute della donna.

Burns eseguì presso il suo istituto uno studio fra tutte le donne con tumore al seno diagnosticato mediante mammografia [Burns 1978]. I risultati mostrarono un 7% di false-negative errors e in questi casi la corretta diagnosi veniva ritardata di un tempo variabile fra le 4 e le 260 settimane, con una media di circa 45 settimane di ritardo.

L’errore di tipo falso-positivo (false-positive error) viene commesso quando in una normale mammografia vengono segnalate lesioni che invece non esistono. Sebbene questo tipo di errore non influenzi le probabilità di sopravvivenza della paziente, può comunque produrre diverse conseguenze negative. Innanzitutto una qualsiasi diagnosi di tumore al seno a seguito di un esame mammografico produce nella paziente una grande preoccupazione sul suo stato di salute; in particolare è stato provato che il livello di ansietà in donne richiamate per ulteriori accertamenti risulta molto più elevato rispetto a quello di donne che si presentano invece allo screening mammografico per un normale controllo [Hopwood et al 1990]. Inoltre, gli accertamenti implicano l’esecuzione di un’ulteriore mammografia: oltre ad uno spreco di risorse questo porta all’assorbimento di una dose addizionale di radiazioni al seno.

### Cause di errori

Poiché le conseguenze di errori commessi durante la lettura di immagini mammografiche possono essere particolarmente gravi, è bene comprendere come e perché tali errori si verificano.

Kundel e Nodine studiarono il movimento degli occhi di cinque radiologi durante la lettura di radiografie del torace alla ricerca di lesioni polmonari [Kundel & Nodine 1978]. Questa operazione è molto simile alla lettura di mammografie poiché in entrambi i casi si cercano piccole lesioni sovrapposte ad uno sfondo strutturato.

I due studiosi notarono innanzitutto che il movimento degli occhi dei radiologi non era né sistematico né completo, ovvero accadeva spesso che alcune zone dell'immagine non fossero nemmeno attraversate dallo sguardo.

Kundel e Nodine, a completamento del loro studio, affermarono che la lettura di radiografie è un procedimento organizzato e selettivo orientato verso quelle regioni dell'immagine che sono considerate più informative. La selezione di queste aree avviene sia sulla base dell'esperienza del medico radiologo che sulla base di eventuali informazioni cliniche sul paziente.

Sfruttando i risultati di questo studio Kundel e Nodine proposero tre principali sorgenti di errore nell'interpretazione di immagini radiografiche. La prima classe di errori è costituita da errori di ricerca, che si verificano qualora la lesione non ricade nel campo visivo del medico. Il secondo gruppo comprende quegli errori, detti di riconoscimento, commessi quando la lesione viene "incrociata" dallo sguardo del radiologo ma non viene riconosciuta, ovvero l'occhio non riesce ad isolarla dallo sfondo. Infine si hanno errori di tipo decisionale, compiuti quando un'area sospetta viene localizzata ma erroneamente classificata.

É dunque facile capire come ciascuno di questi errori abbia una maggiore probabilità di essere compiuto in fase di screening, quando il radiologo si trova a dover leggere una grande quantità di immagini, la maggior parte delle quali non presenta lesioni di alcun tipo.

### Sistemi automatici

In una mammografia le lesioni possono apparire con una grande varietà nella forma, dimensione e livello di contrasto, come detto nella sezione 1.2.3 . Analogamente, la densità e la complessità del tessuto mammario che costituisce lo sfondo strutturato dell’immagine può variare notevolmente.

Può allora accadere che un cluster di microcalcificazioni sia particolarmente evidente e facile da rivelare in una certa area della mammografia, mentre in zone in cui il contrasto fra le calcificazioni del cluster e lo sfondo è basso la sua individuazione può richiedere un’attenta e sistematica analisi dell’immagine.

Questo suggerisce che l’accuratezza del lavoro di un radiologo possa beneficiarne se l’attenzione del medico viene diretta, attraverso un sistema automatico (prompting system), verso quelle zone dell’immagine in cui le sospette lesioni sono presenti.

Ci sono comunque diversi aspetti dei quali tenere conto prima che un siffatto sistema possa realmente costituire un valido aiuto al lavoro dei radiologi. Prima di tutto occorre valutare come le performance di un medico possano essere influenzate dagli errori prodotti dal prompting system. Potrebbe infatti accadere che il medico acquisti troppa fiducia sulle capacità del sistema. In tal caso la segnalazione di un falso-positivo potrebbe indurre il radiologo ad emettere un giudizio sbagliato sulla presunta lesione corrispondente; cosa che si sarebbe potuta evitare se il sistema non avesse commesso tale errore. Allo stesso modo le regioni dell’immagine non segnalate come sospette dal prompting system potrebbero non essere sufficientemente studiate come invece meriterebbero. Ciò potrebbe avere serie conseguenze sulle performance del radiologo qualora vere lesioni non venissero segnalate dal sistema.

I due problemi si vengono poi a sommare quando il sistema automatico produce errori sia di tipo falso-positivo che di tipo falso-negativo su una stessa mammografia. In tal caso infatti il sistema dirigerà l’attenzione del medico lontano dalle zone delle lesioni e verso aree di scarso interesse; come si può ben comprendere un sistema con tali caratteristiche produce effetti contrari a quelli desiderati.

I primi studi concreti sull’effetto che un prompting system ha in mammografia furono condotti da Chan e colleghi, che realizzarono un sistema automatico per la ricerca di cluster di microcalcificazioni in mammografie digitalizzate, basato su tecniche per il trattamento dell’immagine [Chan et al 1990].

Utilizzando tale sistema Chan riuscì a rilevare l’87% dei veri cluster (true-positive) con 4 falsi cluster (false-positive) per immagine, a cui ci riferiremo per comodità con "livello 1 di accuratezza". Chan simulò poi un sistema che aveva una sensitività pari sempre all’87% dei veri-positivi ma con 0.5 falsi-positivi per immagine, che chiameremo "livello 2 di accuratezza".

L’output di ciascuno di questi sistemi era costituito dall’immagine originale digitalizzata sulla quale venivano sovrapposti piccoli cerchi in corrispondenza dei cluster trovati.

Un set di 60 mammografie, metà delle quali contenenti cluster di microcalcificazioni, venne elaborato da entrambi i sistemi, e per ciascuna di queste immagini si produssero 3 stampe: una che rappresentava la mammografia digitale originale ed altre due che rappresentavano il risultato dell’immagine processata ai due livelli di accuratezza.

I risultati così ottenuti vennero poi presentati a 15 esperti radiologi a cui fu chiesto di determinare la presenza e la posizione dei cluster di calcificazioni in ciascuna immagine.

Chan provò (mediante un’analisi di tipo ROC, paragrafo 1.5.2) che entrambi i sistemi utilizzati innalzavano le performance del radiologo rispetto al caso in cui si avevano le sole immagini digitalizzate senza "prompts" ed inoltre non c’erano sostanziali differenze fra i risultati ottenuti con i due diversi livelli di accuratezza.

Le conclusioni che si possono trarre da tale studio suggeriscono che la segnalazione di vere lesioni produce un significativo aumento delle prestazioni, indipendentemente dal fatto che insieme ad esse vengano evidenziate anche aree in realtà non sospette.

Sebbene questi risultati siano particolarmente incoraggianti, si devono considerare alcuni aspetti discutibili dello studio di Chan. Innanzitutto le mammografie presentate ai radiologi erano in forma digitale e ottenute con una stampante laser; la conseguente perdita di risoluzione spaziale può così aver reso difficile la rivelazione di piccole calcificazioni e quindi aver alterato i risultati. Inoltre quando un’immagine veniva presentata ad un radiologo egli veniva anche informato circa il livello di accuratezza utilizzato. Come già detto in precedenza (paragrafo 1.4.2) la strategia di ricerca di lesioni in immagini radiografiche viene alterata da informazioni verbali fornite al medico; è allora naturale pensare che i radiologi abbiano utilizzato diverse strategie di ricerca a seconda del livello di accuratezza associato all’immagine.

I risultati prodotti dallo studio di Chan provano comunque che un sistema computerizzato per la ricerca di lesioni può apportare un significativo miglioramento all’accuratezza del processo di lettura delle mammografie.

É infatti auspicabile che venga realizzato in futuro un sistema automatico in grado di segnalare ogni tipo di lesione che può apparire in una mammografia, ma sarebbe poco realistico pensare che un tale sistema possa essere infallibile. Ciò non deve comunque costituire un problema; un prompting system non deve necessariamente essere infallibile per poter essere utilizzato, dal momento che il radiologo può ragionevolmente disporre di una certa tolleranza a basse percentuali di errore del sistema.

## Valutazione delle prestazioni

Nel precedente paragrafo si sono fornite le prestazioni di un sistema automatico, espresse dalla percentuale di cluster veri trovati, in funzione del numero di cluster falsi-positivi generati dal sistema.

Ora si fornisce un’introduzione generale sui metodi utilizzati per determinare le prestazioni di un osservatore (sia esso umano, quale un medico radiologo, sia esso artificiale, quale un sistema automatico) in un processo di rivelazione di segnali. Per fare ciò è necessario fornire qualche cenno relativo alla teoria della rivelazione dei segnali, o signal detection theory, prima di presentare l'analisi ROC.

### Cenni di teoria della rivelazione dei segnali

La signal detection theory si basa sul presupposto che qualsiasi segnale (signal) ha associato un rumore di fondo (noise) che varia in modo casuale attorno ad un valore medio [Green & Swets 1966]. La figura 1.5 mostra le tipiche distribuzioni del "rumore" e del "segnale + rumore"  in un processo di signal detection.

Il valore di soglia c, detto anche cutoff value o criterio decisionale o ancora livello di confidenza, viene fissato dall'osservatore e rappresenta il criterio in base al quale egli decide se si è in presenza di un segnale (decisione positiva) oppure no (decisione negativa).

Sempre in riferimento alla figura 1.4, M1 e M2 rappresentano rispettivamente la media relativa alla distribuzione del solo rumore e la media della distribuzione del "segnale + rumore". Allora il grado di separazione delle due distribuzioni, dato da M2 - M1, può essere considerato come una misura dell’accuratezza del sistema [MacMillan et al 1991]. Se il segnale è forte (si ha un elevato valore del rapporto tra segnale e rumore) allora la separazione fra le due distribuzioni sarà più evidente e quindi maggiore la capacità del sistema di discriminare. Come si può notare, questa misura delle performance del sistema è indipendente dal criterio decisionale c adottato dall'osservatore.

La rivelazione di una lesione in una immagine radiologica consiste proprio nel discriminare un segnale (rappresentato dalla lesione) da un rumore di fondo (rappresentato dal normale tessuto del seno). Da ciò nasce l'idea di applicare la teoria di rivelazione dei segnali per valutare le prestazioni di un radiologo o di un sistema automatico nella lettura di lastre.

Il più semplice protocollo che tale teoria propone è rappresentato dal processo di discriminazione forzata a due alternative. Questo schema prevede che ad un osservatore venga presentata una serie di stimoli, dove uno stimolo può essere solo "rumore" oppure "segnale + rumore". Ogni volta che si presenta uno stimolo l'osservatore deve classificarlo rispondendo “segnale presente” oppure “segnale assente”. Si hanno allora quattro diverse situazioni possibili, illustrate nello schema di figura 1.6 .

Come si può notare due sono i tipi di errore che si possono compiere. Il primo è un errore di tipo MISS, commesso quando l'osservatore non rivela la presenza di un segnale. Il secondo è di tipo FALSE ALARM che si verifica quando l'osservatore registra la presenza di un segnale che invece non c'è. Questi due diversi errori determinano rispettivamente la frequenza con cui un osservatore classifica erroneamente un vero ed un falso stimolo.

Le prestazioni dell'osservatore possono allora essere espresse mediante i valori dell' "HIT rate", cioè la probabilità di individuare correttamente la presenza di un segnale e del "FALSE ALARM rate", la probabilità di individuare un segnale quando invece non è presente. Attraverso queste due quantità è possibile calcolare una misura del livello di accuratezza del sistema utilizzando la seguente equazione:

d'=z(H)−z(F)

dove H e F sono l' "HIT rate" e il "FALSE ALARM rate" rispettivamente, mentre z() è la funzione inversa della distribuzione normale. Se l'osservatore non presenta alcuna capacità nel discriminare fra segnale e rumore, si avrà H=F e d'=0. In questo caso qualsiasi giudizio positivo da parte dell'osservatore ha uguale probabilità di essere vero oppure falso. Al contrario l'accuratezza ideale comporta un valore di d' infinito.

La teoria di rivelazione dei segnali assume che per un dato problema decisionale un osservatore abbia una prefissata capacità di discriminare, ovvero un valore costante di d’. Comunque la propensione dell'osservatore nel rispondere “segnale presente” piuttosto che “segnale assente” può variare in base alle condizioni in cui l'esperimento avviene. Per esempio, se ciascun tipo di errore ha un diverso peso o importanza allora l'osservatore può "deviare" la risposta in modo da ridurre la probabilità di compiere l'errore che ha peso maggiore. Questo procedimento è conosciuto come response bias e rappresenta il modo in cui l'osservatore fissa un appropriato valore di c (criterio decisionale).

In teoria, dunque, un osservatore mantiene un fissato indice di accuratezza d’, per un dato processo decisionale, al variare del criterio decisionale utilizzato, ovvero della misura di bias c. In pratica è però stato provato che la capacità di un osservatore nel discriminare fra segnale e rumore può essere soggetta a variazioni ai diversi livelli di bias. Per questo motivo è utile valutare le prestazioni a diversi livelli di confidenza c e calcolare solo alla fine una misura globale che rappresenti le prestazioni medie.

Un modo per fissare diversi livelli di c (bias) consiste nel presentare all'osservatore lo stesso stimolo più volte ed ogni volta richiedere criteri di risposta sempre più restrittivi. Ad esempio: “Rispondi sì se un segnale è sicuramente presente”, “Rispondi sì se un segnale è probabilmente presente”, “Rispondi sì se è possibile la presenza di un segnale”, ...., “Rispondi no se un segnale non è sicuramente presente”. Non ha importanza che diversi osservatori interpretino questi criteri decisionali allo stesso modo; la cosa essenziale è che le soglie fissate non siano ambigue.

Come si può facilmente comprendere, questo metodo ha un evidente punto debole, di particolare disturbo quando si ha a che fare con osservatori "umani". Il metodo richiede infatti che uno stesso stimolo sia presentato all'osservatore tante volte quanti sono i criteri decisionali adottati, il che può comportare un calo di attenzione e l'inizio di un processo di apprendimento, con una conseguente alterazione dei risultati. Nonostante un tale procedimento sia scarsamente utilizzato nella pratica, è comunque applicabile quando l'osservatore è rappresentato da un sistema automatico, del tutto indifferente ai problemi sollevati.

Un diverso approccio che elimina questi problemi ed utilizzato sempre per determinare le prestazioni di un osservatore (un medico radiologo nel caso specifico) a diversi livelli di confidenza c, fa uso di una scala di valutazione. All'osservatore non viene più richiesto un giudizio di tipo "Sì/No" (Segnale presente/Segnale assente). Egli determina la sua risposta in base ad un insieme di categorie di confidenza cui viene associata una valutazione numerica (indicata tra parentesi), del tipo: (1) “segnale sicuramente assente”, (2) “segnale probabilmente assente”, (3) “possibile presenza del segnale”, (4) “segnale probabilmente presente”, e (5) “segnale sicuramente presente” (tipicamente si hanno 5 valori di scala). In questo modo ciascun segnale viene presentato una sola volta, ottenendo una misura di accuratezza in corrispondenza di ciascuna delle categorie di confidenza.

### Curve ROC (Receiver Operating Characteristic)

La valutazione delle prestazioni di un osservatore, sia esso un medico sia esso un sistema automatico, avviene in termini di Receiver Operating Characteristic (ROC). All'osservatore viene presentata una serie di immagini radiografiche, alcune contenenti una singola lesione, altre normali. Egli classifica ciascuna di queste lastre utilizzando una scala di valutazione i cui valori appartengono all’intervallo [1,2,..,N] (in genere, come detto in precedenza, N=5). A questo punto, per ciascun valore della scala X[1,2,..,N] si interpretano, ad esempio, i casi classificati con i valori N, N-1, .., X come casi "positivi" (presenza di segnale), come accade proprio in un processo decisionale di tipo "Sì/No" e si calcolano le percentuali di Veri-Positivi e Falsi-Positivi. I risultati prodotti vengono graficati dando origine ad una curva ROC, costruita con coppie di valori del tipo (P(FP),P(TP)) ottenuti ai vari livelli di confidenza presenti nella scala utilizzata. I valori di P(TP) e P(FP)  rappresentano rispettivamente le percentuali di Veri-Positivi (indicata spesso come TPF, o True-Positive Fraction) e di Falsi-Positivi (indicata anche come FPF, o False-Positive Fraction) ottenute ad un fissato valore di confidenza, indicato con Xc. Una scala costituita da N categorie (si utilizzano cioè N livelli di confidenza) genera N-1 punti diversi della curva ROC. In figura 1.6 viene illustrato il modello alla base delle curve ROC [Metz 1986] [Chakraborty et al 1990].

Le prestazioni di un sistema diagnostico vengono generalmente espresse da una coppia di indici: sensitività (percentuale di immagini che presentano una lesione e correttamente classificate) e specificità (percentuale di immagini "normali" classificate come tali). In effetti questi due indici misurano rispettivamente l’accuratezza del sistema nei confronti di immagini positive (in cui è presente una lesione) e immagini negative (che non presentano alcun segnale sospetto). I valori di True-Positive Fraction e True-Negative Fraction determinano allora i valori di sensitività e specificità del sistema (figura 1.7). Più precisamente:

[Sensitività] = TPF = P(TP)

[Specificità] = TNF = 1 – FPF = 1 – P(FP)

dove TPF, TNF, FPF sono rispettivamente i True-Positive, True-Negative e False-Positive Fraction. Le prestazioni di un sistema possono dunque essere espresse indifferentemente dalla coppia (specificità,sensitività) oppure (FPF,TPF).

Si ricorda inoltre, come detto in precedenza, che un osservatore dovrebbe teoricamente avere un valore dell’accuratezza costante al variare del livello di confidenza, per un dato processo decisionale. Dunque una curva ROC è il luogo di punti della forma (P(FP),P(TP)) le cui coordinate danno un’uguale misura dell’accuratezza d' del sistema diagnostico.

La figura 1.8 mostra un insieme di curve ROC che rappresentano diversi livelli di accuratezza. La curva che ha d'=0 costituisce una linea di confine poiché rappresenta le prestazioni di un osservatore senza alcuna capacità di discriminazione. L’accuratezza aumenta quanto più la curva si avvicina verso l'angolo in alto a sinistra. In considerazione di ciò, un'altra misura che viene normalmente utilizzata per descrivere le performance di un sistema è data dall'area che sta al di sotto della curva ROC, generalmente indicata con Az [Hanley et al 1982]. Un sistema con sensitività Az=0.5, la cui curva ROC è la retta che passa  per i punti (0.0,0.0) e (1.0,1.0), sarà del tutto inutile; al contrario un sistema con accuratezza Az=1.0 avrà le prestazioni ideali.

Un'importante caratteristica delle curve ROC teoriche è che il completo successo nel riconoscere una classe di stimoli (segnale o rumore) è ottenibile solo con un completo insuccesso nel riconoscere l'altra classe di stimoli (rumore o segnale). Infatti "HIT rate" (TPF) pari ad 1.0 lo si ha solo con "FALSE ALARM rate" (FPF) pari a 1.0 e analogamente "FALSE ALARM rate" (FPF) pari a 0.0 lo si ha con un "HIT rate" (TPF) uguale a 0.0 . Le curve ROC che passano per i punti (0.0,0.0) e (1.0,1.0) sono dette curve regolari [Swets & Pickett 1982]. Curve ROC ottenute con dati sperimentali non sono necessariamente curve regolari.

### Curve FROC (Free-Response Operating Characteristic)

Nonostante possa essere applicata ad una vasta tipologia di problemi di individuazione e classificazione di segnali, l'analisi ROC ha una grossa limitazione. La sua applicazione è ristretta a quei problemi decisionali in cui l'osservatore, in presenza di uno stimolo, è vincolato ad un'unica risposta: “Segnale presente” o “Segnale assente”.

In molti problemi pratici questa limitazione è inadeguata. Si consideri, ad esempio, un sistema automatico per la localizzazione di un oggetto in una immagine digitale. L'algoritmo può segnalare diversi punti dell'immagine, ma uno solo di questi individua l'oggetto cercato, mentre gli altri sono falsi positivi. Applicando un'analisi ROC risulta che il sistema ha prodotto un true-positive, poiché l'oggetto è stato localizzato. Vengono però ignorate le informazioni relative ai falsi positivi. Affinché anche questi dati vengano a far parte dell'analisi, si utilizza una variante delle curve ROC, conosciuta come Free-Response Operating Characteristic (FROC) [Chakraborty et al 1990]. Più concretamente questa nuova analisi considera anche i dati relativi alla posizione dei segnali nell’immagine. Un esempio di curva FROC è illustrata in figura 1.9 .

Come si può notare, l'asse delle ascisse, diversamente da quanto accade nelle curve ROC, esprime il numero di falsi positivi per immagine. Non avrebbe infatti senso continuare ad esprimere tale valore come percentuale poiché, teoricamente, non ci sono più limiti al numero di falsi positivi che possono essere generati.

Facendo sempre riferimento alla figura 1.9 si può osservare che la curva FROC non raggiunge un "HIT rate" (TPF) del 100%, poiché in questo caso il numero di falsi positivi per immagine sarebbe estremamente grande.

Generalmente le curve FROC danno un'idea più chiara delle prestazioni di un sistema, rispetto alle convenzionali ROC. Occorre comunque notare che il significato dei due tipi di curva è profondamente diverso, soprattutto del caso del riconoscimento di cluster di microcalcificazioni: nell’analisi ROC la frazione di veri-positivi o TPF è relativa alle immagini (frazione di immagini vere-positive), mentre nell’analisi FROC è relativa ai singoli segnali (frazione di cluster veri-positivi). Un'analisi FROC, quindi, non produce alcuna misura dell’accuratezza d’ come definita nel paragrafo 1.5.1. Nel caso si necessiti di tale misura, le curve FROC devono essere convertite in curve ROC ri-elaborando tutti i dati di input (immagini). I problemi che derivano da questo processo di conversione sono ovvi. Si prenda infatti il caso di un sistema che, in presenza di una immagine che contiene una lesione, produce un falso positivo, ovvero individua una lesione che non coincide con la vera. Un’analisi ROC classifica la risposta come vero-positivo, poiché l’immagine contiene un segnale ed il sistema ne rivela la presenza. L’errore commesso è chiaramente dovuto al fatto che i due segnali in questione sono diversi. Per questo motivo le curve FROC sono comunque lo strumento da preferirsi per analizzare le prestazioni di un sistema automatico per la ricerca di lesioni in immagini digitali.

Facciamo infine notare che in un’analisi FROC relativa al riconoscimento di segnali multipli (come nel caso di cluster di microcalcificazioni) la frazione dei veri-positivi può essere definita in due modi diversi. Con TPF si può infatti indicare la frazione di veri cluster relativa al numero totale di cluster, oppure la media della frazione di veri cluster riconosciuti in ogni singola immagine [Karssemeijer 1993]. La rappresentazione da noi adottata è la seconda, poiché in questo modo ogni mammografia ha lo stesso impatto sui risultati, a prescindere dal numero di cluster che contiene. Consideriamo ad esempio il caso in cui un’immagine presenta un unico cluster di microcalcificazioni: se questo cluster non venisse rivelato dal sistema, l’intera immagine sarebbe considerata negativa, con gravi conseguenze per la salute della paziente. Rispetto al caso in cui il cluster venisse rivelato, il numero complessivo di cluster riconosciuti diminuirebbe di un’unità, mentre la frazione di veri-positivi per l’immagine in esame diventerebbe nulla. Ci sembra più appropriato, quindi, prendere in considerazione quest’ultima frazione.

Capitolo 2

# ANALISI  DEL  RUMORE

In questo capitolo viene affrontato il problema del rumore nelle immagini radiografiche in forma digitale. Dopo un’introduzione alla mammografia digitale, si descrivono le cause e le caratteristiche del rumore, e si giustifica l’utilizzo di una procedura di equalizzazione del rumore per migliorare le prestazioni degli algoritmi di riconoscimento di microcalcificazioni. Viene infine descritto in dettaglio l’algoritmo che si è sviluppato a tale scopo.

## Mammografia digitale

Le mammografie in forma digitale possono essere ottenute in due modi distinti, detti primario e secondario. Il metodo primario permette di ottenere direttamente mammografie digitali registrando in forma digitale il fascio di raggi-X trasmesso. Questa tecnica non prevede perciò l’uso della convenzionale lastra radiografica. Con il metodo secondario l’immagine radiografica viene prima registrata su pellicola e solo in un secondo momento si procede alla sua digitalizzazione mediante un opportuno scanner oppure telecamera CCD.

Sebbene esistano centri nei quali si fa uso di tecnologie che permettono di ottenere mammografie con la prima metodologia, questi strumenti sono ancora poco diffusi e la maggioranza delle mammografie digitali viene prodotta adottando il metodo secondario.

Disporre di mammografie in forma digitale, anziché di lastre, produce numerosi vantaggi. Innanzitutto, esse possono essere facilmente memorizzate su un sistema computerizzato, che garantisce una maggiore sicurezza dei dati e permette un veloce trasferimento fra diversi centri di studio. Oltre a ciò si possono applicare tecniche di elaborazione delle immagini per evidenziare meglio alcune aree di interesse dell’immagine.

Un solo ma significativo problema deriva dal processo di digitalizzazione: la riduzione della risoluzione spaziale. Questo inevitabile svantaggio può infatti comportare una riduzione del grado di visibilità delle lesioni ed una conseguente riduzione delle prestazioni dei medici radiologi. Piccole lesioni, quali microcalcificazioni, possono così non essere adeguatamente riprodotte nell’immagine digitale. Analogamente microcalcificazioni molto vicine tra loro, a causa della digitalizzazione, possono apparire come un’unica struttura.

I problemi causati dalla digitalizzazione di mammografie aumentano al diminuire della risoluzione spaziale utilizzata. Fam e alcuni suoi colleghi applicarono un algoritmo per la ricerca di calcificazioni a mammografie digitalizzate con una risoluzione spaziale pari a 0.1mm per punto e 0.2mm per punto [Fam et al 1988]. Essi provarono che le capacità di rivelazione dell’algoritmo erano migliori quando si utilizzava la più alta risoluzione spaziale.

In uno studio più recente Karssemeijer e colleghi presentarono a 10 radiologi 72 "ritagli" di mammografie contenenti microcalcificazioni, chiedendo loro di classificare le immagini come benigne o maligne [Karssemeijer et al 1993(b)]. Le immagini vennero presentate sia nella forma originale di pellicola sia in forma digitale con una risoluzione spaziale di 0.1mm per punto. Le prestazioni dei radiologi risultarono del tutto simili in entrambi i casi, anche se bisogna precisare che in questa situazione si è effettuato un processo di classificazione e non di localizzazione.

Nab presentò invece 270 mammografie a esperti radiologi [Nab et al 1992]. Di queste 135 erano normali, 75 contenevano lesioni e 60 microcalcificazioni. Le immagini vennero digitalizzate a 0.1mm per punto e presentate ai medici sia in forma originale sia nella nuova forma digitale. Anche in questo caso non ci furono significative differenze tra i risultati ottenuti nelle due diverse condizioni. Ciò porta a concludere che immagini radiografiche digitalizzate con un’elevata risoluzione spaziale non alterano le prestazioni del medico radiologo.

I numerosi studi nel campo della computer vision hanno permesso di sviluppare sofisticate tecniche di elaborazione dell’immagine. Queste procedure possono essere applicate a mammografie digitali per evidenziare le zone sospette e contemporaneamente sopprimere le parti di immagine di scarsa rilevanza, come il normale tessuto parenchimale. In alternativa si possono sviluppare sistemi per la ricerca automatica di lesioni, con l’obiettivo di agevolare il lavoro dei medici radiologi in fase di screening. Normalmente, in un processo di screening di massa, la lettura di ciascuna mammografia viene eseguita da due radiologi allo scopo di ridurre la probabilità di commettere errori. Disponendo di un efficace sistema automatico, si può invece pensare di mantenere un solo medico radiologo e affidare al sistema la lettura preliminare.

## Caratteristiche del rumore

A causa delle proprietà fisiche del processo di formazione delle immagini, l’informazione in esse contenuta presenta errori statistici a cui si dà il nome di rumore. Nonostante le immagini radiografiche abbiano alto contrasto ed alta risoluzione spaziale, l’identificazione di particolari dell’immagine diventa difficile quando il livello di rumore è elevato rispetto ai dettagli rilevanti dal punto di vista diagnostico.

Vi sono due contributi principali al rumore di un’immagine radiografica digitalizzata: fluttuazioni nella densità ottica della lastra e fluttuazioni legate al sistema di digitalizzazione utilizzato. Il rumore risultante non è distribuito uniformemente nell’immagine, ma dipende dalle proprietà di attenuazione del tessuto rappresentato: il livello di rumore è considerabilmente più elevato nelle regioni maggiormente luminose della radiografia, che rappresentano tessuto denso.

### Fluttuazioni nella densità ottica della lastra.

Durante l’esecuzione dell’esame mammografico, un fascio di raggi-X attraversa il seno e viene assorbito in modo differente dai vari tipi di tessuto che incontra. I raggi emergenti vanno ad impressionare una pellicola, la cui luminosità, una volta che sia stata sviluppata, viene espressa in termini di densità ottica, definita come

| D=log10I0I | (2.1) |
| --- | --- |

dove I0 e I sono le intensità del fascio luminoso prima e dopo la trasmissione attraverso un dato punto della pellicola. La relazione fra la densità ottica D e l’energia assorbita E prende il nome di curva caratteristica della pellicola; per un ampio intervallo di densità ottiche, D è una funzione lineare del logaritmo di E:

| D~log10E | (2.2) |
| --- | --- |

Vi sono tre principali sorgenti di rumore in un sistema schermo-pellicola:

- il numero limitato di fotoni incidenti;

- la granularità della pellicola;

- disomogeneità casuali nella superficie dello schermo.

Le fluttuazioni nella densità ottica D causate da queste sorgenti sono indicate rispettivamente con q(D), g(D) e s(D). Poiché queste componenti del rumore sono indipendenti, possiamo indicare la fluttuazione totale come

| σl2(D)=σq2(D)+σg2(D)+σs2(D) | (2.3) |
| --- | --- |

In pratica, il rumore dovuto alla terza componente risulta molto minore di quello dovuto alle prime due. In generale possiamo asserire che a densità ottiche molto basse o superiori a 1.5, il rumore dominante è quello dovuto alla granularità della pellicola, mentre per valori di D intermedi risulta dominante il rumore dovuto al numero di fotoni. Nel caso specifico della mammografia, l’importanza della granularità è ancora maggiore, a causa del particolare tipo di pellicole utilizzate.

A causa dell’elevato numero di variabili casuali indipendenti coinvolte, le fluttuazioni della densità ottica in un’area fissata della lastra radiografica sono approssimativamente gaussiane [Karssemeijer and Van Erning 1991].

### Fluttuazioni legate al sistema di digitalizzazione

Il sistema di digitalizzazione utilizzato per ottenere le immagini che abbiamo analizzato si basa su una telecamera CCD a 12 bit. Diamo una breve descrizione del processo di digitalizzazione:

- la lastra radiografica viene illuminata da una lampada fluorescente;

- una lente focalizza l’immagine su una serie di 4096 sensori allo stato solido disposti in linea;

- ogni sensore genera una carica proporzionale all’intensità del segnale luminoso da cui viene colpito;

- il segnale risultante viene amplificato e convertito in un valore digitale che, in questo caso, appartiene all’intervallo [0, 4095] .

Il limite fisico nell’accuratezza dei sensori è legato all’incertezza sul numero N di eventi di rivelazione di fotoni (shot noise); secondo la legge di Poisson, la varianza del numero di fotoni incidenti è data da:

| σy=N | (2.4) |
| --- | --- |

Un’altra sorgente di rumore è data dalle fluttuazioni casuali nell’amplificatore. Il primo tipo di rumore (shot noise) risulta dominante a basse densità ottiche (D < 1.5).

Infine, la conversione del segnale analogico a digitale introduce un’ulteriore componente di rumore d che in prima approssimazione si può considerare indipendente dalle precedenti. Il peso di questa componente dipende dall’incremento di digitalizzazione, ovvero dal numero di bit per pixel richiesti. Nel nostro caso si effettua una digitalizzazione a 12 bit (4096 livelli di grigio) e d risulta trascurabile per ogni valore del segnale analogico.

Karssemeijer e Van Erning hanno confrontato i contributi al rumore in funzione della densità ottica: i risultati sono mostrati in figura 2.1. Come si può notare, per densità ottiche D inferiori a 2, il rumore associato alla lastra radiografica è molto maggiore di quello associato al sistema di digitalizzazione. Questo intervallo di densità ottiche copre proprio la parte più importante della scala di grigi in mammografia digitale [Karssemeijer and Van Erning 1991].

Figura 2.1:  Rumore relativo alla lastra (Film) e al sistema di digitalizzazione (CCD)  in funzione della densità ottica.

## Equalizzazione del rumore

La digitalizzazione delle lastre radiografiche permette l’applicazione di sistemi computerizzati per il riconoscimento e l’analisi di caratteristiche delle immagini. Poiché le caratteristiche del rumore della lastra dipendono dalla densità ottica, il livello del rumore nell’immagine digitalizzata diventa una funzione del livello di grigio. Come conseguenza, caratteristiche estratte da diverse regioni dell’immagine presentano diverse variazioni statistiche. Per rivelare con la stessa probabilità oggetti situati in diverse regioni dell’immagine, l’algoritmo che ne estrae le caratteristiche non può prescindere dalla dipendenza del rumore dal livello di grigio. A questo scopo, l’algoritmo può adattare la propria sensibilità a seconda della regione analizzata; questo approccio è soddisfacente nelle regioni dell’immagine più omogenee, ma si rivela insufficiente nelle zone di confine fra regioni diverse.

Seguendo le idee proposte da Karssemeijer, si può affrontare il problema in modo diverso, applicando all’immagine una procedura di equalizzazione del rumore prima di qualunque altra elaborazione. L’equalizzazione può essere vista come una trasformazione non lineare dei livelli di grigio che porta ad ottenere un livello di rumore costante in ogni regione dell’immagine. In questo modo, le caratteristiche estratte dal sistema automatico presentano le stesse deviazioni statistiche, ed i segnali possono essere rivelati indipendentemente dalla regione dell’immagine considerata.

## Caratterizzazione matematica del problema

Definiamo un’immagine I come una funzione discreta I : Z2 → R, y = I(p), dove p = (riga, colonna) è un punto dell’immagine e y è il corrispondente livello di grigio. Normalmente y assume valori interi in un intervallo {0,…,G}; nel caso di un’immagine a 12 bit, si ha G = 4095.

Occorre ora definire un criterio per la misura del rumore nell’immagine digitalizzata. Seguendo Karssemeijer, definiamo il livello di rumore come l’incertezza associata al contrasto locale cp

| cp=I(p)−1Nq∈∂pI(q) | (2.5) |
| --- | --- |

dove I(p) è il livello di grigio nel punto p, e p un intorno del punto p costituito da N punti.

Questa scelta è legata al seguente fatto: la caratteristica più evidente delle microcalcificazioni mammarie è il loro contrasto; per questo motivo molti algoritmi di riconoscimento si basano sul calcolo del contrasto locale, e il livello di rumore viene definito di conseguenza.

Il contrasto locale, come molte altre caratteristiche dell’immagine (gradienti, filtri, etc.), può essere calcolato tramite una convoluzione dell’immagine I con una funzione g :

| [g∗I](p)=zÎZ2g(z)⋅I(z+p) | (2.6) |
| --- | --- |

La funzione g, chiamata filtro di convoluzione, è generalmente diversa da zero solo in un intervallo limitato, e può quindi essere rappresentata molto intuitivamente in forma di matrice. Nel caso del contrasto locale, per un intorno p di 3 x 3 punti, l’equazione (2.5) può allora essere scritta come una matrice M:

| M=18−1−1−1−18−1−1−1−1 | (2.7) |
| --- | --- |

Dato il filtro di convoluzione g rappresentante il contrasto locale, ne misuriamo le statistiche per un livello di grigio y fissato, ovvero restringiamo la convoluzione all’insieme

| SI,y=p∈Z2:I(p)=y | (2.8) |
| --- | --- |

Calcoliamo quindi la deviazione standard (y) relativa ai valori [g*I](p) con p∈SI,y.

Il problema dell’equalizzazione consiste nel trovare una trasformazione yL(y) che, applicata all’immagine, permetta di ottenere una deviazione standard del contrasto locale (y) che sia indipendente dal livello di grigio y.

La trasformazione che cerchiamo dovrà avere le seguenti proprietà:

- per non introdurre perdite di informazione, L(y) dovrà essere monotona, il che implica SL(I),L(y)=SI,y;

- L(I)=L∘I dovrà essere sufficientemente regolare da consentire l’applicazione del teorema del valor medio;

- la deviazione standard del contrasto locale nell’immagine trasformata L(I) dovrà avere un valore costante r, che chiameremo livello di rumore.

Consideriamo la convoluzione dell’immagine trasformata con il filtro del contrasto locale:

| [g∗(L∘I)](p)=Z2g(z)⋅(L∘I)(z+p)=Z2g(z)⋅[(L∘I)(z+p)−(L∘I)(p)]+Z2g(z)(L∘I)(p) | (2.9) |
| --- | --- |

Applicando il teorema del valor medio possiamo fare la seguente approssimazione:

| [g∗(L∘I)](p)Z2g(z)⋅L'(y)⋅[I(z+p)−y]+L(y)⋅Z2g(z)=L'(y)⋅Z2g(z)⋅I(z+p)−L'(y)⋅y⋅Z2g(z)+L(y)⋅Z2g(z)=L'(y)⋅[g∗I](p)−[L'(y)⋅y−L(y)]⋅Z2g(z) | (2.10) |
| --- | --- |

Consideriamo ora il caso più semplice, in cui si ha Z2g(z)=0.

Come si può facilmente verificare dalla (2.7), il filtro di convoluzione del contrasto locale soddisfa questa ipotesi, così come molti filtri utilizzati in image processing. L’equazione (2.10) si riduce allora a:

| [g∗(L∘I)](p)≈L'(y)⋅[g∗I](p) | (2.11) |
| --- | --- |

Da cui risulta naturale scegliere

| L'(y)=σrσ(y), L(0)=0 | (2.12) |
| --- | --- |

L’immagine trasformata avrà un livello di rumore r indipendente dal livello di grigio.

Concludiamo con alcune considerazioni:

- qualunque caratteristica dell’immagine che sia calcolata per mezzo di una convoluzione può essere equalizzata con la trasformazione indicata nella (2.12); (y) indicherà la deviazione standard della caratteristica in esame;

- se il valore medio μ(y) della caratteristica è nullo, esso mantiene questa proprietà anche nell’immagine trasformata;

- il livello di rumore r può essere usato come parametro negli algoritmi di riconoscimento; questo fatto ha un’importanza fondamentale poiché, se vengono analizzate immagini con diversi livelli di rumore, gli algoritmi possono adattare le proprie soglie ad ogni singola immagine mantenendo la stessa sensibilità.

## Algoritmo di equalizzazione del rumore

L’algoritmo sviluppato si può schematizzare come segue:

- Segmentazione del seno

- Calcolo del contrasto locale

- Stima della deviazione standard del contrasto locale

- Calcolo della trasformazione da applicare all’immagine

### Segmentazione del seno

La prima operazione da effettuare sull’immagine consiste nel riconoscimento dell’area occupata dal parenchima mammario. Questo per i seguenti motivi:

- le successive operazioni verranno effettuate solo sull’area selezionata, riducendo notevolmente i tempi di elaborazione (nel database utilizzato, quest’area occupa in media il 29% dell’immagine);

- ai fini dell’equalizzazione del rumore, le statistiche sul contrasto locale potrebbero essere distorte da oggetti che si trovano al di fuori dell’area della mammella, come scritte, marker, bordi esterni;

- ai fini del riconoscimento di microcalcificazioni, si può escludere in partenza la possibilità di falsi-positivi esterni all’area della mammella.

Il riconoscimento dell’area occupata dal seno è stato ottenuto a partire da un’analisi dell’istogramma dell’immagine, cioè della distribuzione in frequenza in funzione del livello di grigio. Le immagini mammografiche si prestano bene a questo tipo di approccio, poiché il loro istogramma presenta sistematicamente le seguenti caratteristiche:

- un picco nella regione più scura, corrispondente alla superficie della pellicola esposta direttamente ai raggi X;

- una lunga coda corrispondente al tessuto mammario;

- un ampio intervallo a frequenza pressoché nulla;

- un eventuale picco nella regione più chiara, corrispondente a regioni non attraversate dai raggi X, scritte e marker, aree acquisite dallo scanner esternamente alla lastra radiografica.

La figura 2.2 mostra l’istogramma di un’immagine tipica.

Figura 2.2:  Istogramma di un’immagine mammografica digitalizzata con uno scanner a 12 bit.

L’algoritmo di segmentazione esegue le seguenti operazioni:

- Si individua la posizione dei picchi 1) e 4) e si marcano i livelli di grigio corrispondenti come “estranei al tessuto mammario”.

- L’immagine viene suddivisa in finestre di 16x16 punti (una prova con finestre di 32x32 punti ha portato a risultati analoghi).

- Si costruisce un’immagine binaria, assegnando il valore 0 ad ogni finestra che contiene soltanto punti estranei al tessuto mammario, e 1 a tutte le altre.

- Eventuali “isole”, cioè aree di tipo (0) completamente racchiuse in aree di tipo (1) vengono a loro volta marcate come (1).

- Si ricercano le regioni connesse di tipo (1), e vengono scartate tutte quelle di area inferiore a 1/15 dell’area totale dell’immagine.

- Se le aree rimanenti sono più di una, si seleziona quella dalla forma più tondeggiante, calcolando lo scarto quadratico medio del contorno rispetto ad una semicirconferenza.

- Se l’area della mammella risulta connessa a qualche struttura estranea (scritte, bordi) il risultato è quello di un’area complessiva non convessa. Si esegue quindi un controllo di convessità, suddividendo se necessario l’area in più regioni convesse e mantenendo soltanto quella di area maggiore.

- Si passa infine dall’immagine binaria a quella originale, calcolando con precisione il contorno dell’area selezionata.

Questo metodo ha consentito di selezionare correttamente l’area del tessuto mammario per tutte le immagini a disposizione, impiegando un tempo di elaborazione trascurabile rispetto alle successive operazioni (equalizzazione del rumore e riconoscimento di microcalcificazioni).

### Calcolo del contrasto locale e della relativa deviazione standard

Per il calcolo del contrasto locale si è utilizzata la formula (2.5), scegliendo come intorno p un’area quadrata di 3 punti di lato. Con aree più estese (fino a 25 punti di lato) si nota un aumento progressivo della deviazione standard del contrasto locale, ma la forma della funzione di trasformazione L(y) non cambia apprezzabilmente. Per questo motivo si è scelta l’area meno estesa, poiché permette una maggiore velocità di elaborazione.

Per ogni livello di grigio y, per ottenere un valore attendibile della deviazione standard del contrasto locale c(y), è necessario un elevato numero di punti p tali che I(p)=y. Tale requisito non è soddisfatto per ogni valore di y. Per superare questo problema, la scala di grigi viene suddivisa in un numero K di intervalli (bin). Per ogni intervallo k viene calcolato il valore medio del contrasto locale c(k) e la deviazione standard c(k); si effettua poi un’interpolazione su c(k) in modo da ottenere una stima di c(y) per ogni livello di grigio y.

Maggiore è l’ampiezza degli intervalli, maggiore sarà il numero di punti a disposizione per il calcolo delle statistiche, e minore sarà il numero K di intervalli. L’ampiezza dei bin dovrà quindi essere tale da costituire un compromesso accettabile fra questi due fattori: abbastanza grande da avere una stima attendibile di c(k), ma non troppo grande, in modo da ottenere un numero K di punti sufficiente per l’interpolazione delle deviazioni standard.

Le immagini a nostra disposizione hanno tutte una risoluzione di 2048x2048 punti, quindi un numero totale di 4,194,304 punti. L’ampiezza dei bin è stata scelta in modo che ognuno di essi contenesse almeno 15,000 punti; questo ha portato ad un numero medio di 89.5 bin per immagine.

Figura 2.3: Distribuzione normalizzata del contrasto locale nell’immagine c15c  per alcuni bin; i livelli di grigio corrispondenti sono a=[54,56]  b=[255,293]  c=[700,769].

Osservando la distribuzione del contrasto locale per un determinato bin, possiamo notare che ha una forma molto vicina ad una gaussiana con valor medio nullo (figura 2.3). Questo fatto può essere spiegato dal grande numero di variabili casuali indipendenti che entrano a far parte del processo di formazione dell’immagine. In alcuni casi gli estremi della curva si staccano dalla forma gaussiana a causa di punti dell’immagine a contrasto molto elevato (in genere si tratta di punti appartenenti a bordi); questi punti vengono scartati poiché avrebbero un grosso impatto sul valore della deviazione standard, pur essendo rappresentativi di caratteristiche locali dell’immagine e non di tutto l’intervallo di livelli di grigio preso in considerazione. La figura 2.4 mostra una tipica distribuzione di c(k).

Figura 2.4: Distribuzione della deviazione standard del contrasto locale per l’immagine c15c. La deviazione standard è stata calcolata suddividendo la scala di grigi in intervalli contenenti almeno 15,000 punti ciascuno. La scala logaritmica permette di distanziare i livelli di grigio più bassi, che sono i più popolati e quindi vengono suddivisi in intervalli più ravvicinati.

Analizzando la distribuzione della deviazione standard, possiamo fare le seguenti considerazioni:

- per bassi valori del livello di grigio y (zone più scure dell’immagine) il rumore è sostanzialmente indipendente da y; in questo intervallo la componente di rumore dominante è quella dovuta al sistema di digitalizzazione (paragrafo 2.2.2);

- per y>50 il rumore cresce con y; la componente di rumore associata alla lastra radiografica (paragrafo 2.2.1) diventa via via più importante;

- per alti valori del livello di grigio (zone più chiare dell’immagine) il rumore torna a diminuire, in corrispondenza della regione non lineare della curva caratteristica della pellicola.

Per effettuare correttamente l’interpolazione su c(k), occorre verificare che questa abbia un andamento sufficientemente regolare. A questo scopo si effettua un controllo sia sull’ampiezza dell’intervallo k-esimo sia sulla pendenza della curva in prossimità di k; se la curva risulta discontinua, l’intervallo non viene preso in considerazione. In molti casi viene scartato l’ultimo intervallo, poiché la regione più chiara dell’immagine è la meno popolata e quindi l’ampiezza di tale intervallo risulta notevolmente maggiore rispetto ai precedenti, e di conseguenza la deviazione standard risulta molto elevata e non attendibile.

Per effettuare l’interpolazione su c(k) sono state provate diverse strade, le migliori delle quali sono risultate:

- interpolazione con una polinomiale di terzo grado;

- adattamento della curva alla distribuzione c(k) relativa ad un cuneo in plexiglas a gradini di diverso spessore (phantom). Questo phantom, ovviamente, ha subito gli stessi processi (e con la stessa attrezzatura) che hanno portato alle immagini mammografiche studiate. La c(k) in oggetto, presente in letteratura (Karssemeijer 1993), è riportata in figura 2.5. Per guidare l’interpolazione (effettuata con una curva del tipo ax−1+b+cx+dx2) è stato fissato il livello di grigio relativo alla posizione del massimo della curva, e il valore a y=4095 è stato posto uguale a 2/3 del valore massimo. Un esempio di tale interpolazione è riportato in figura 2.6.

Il secondo tipo di interpolazione ha portato a risultati migliori nel riconoscimento delle microcalcificazioni. Si può ipotizzare che questo fatto sia dovuto all’impossibilità di stimare correttamente c(y) ai livelli di grigio più elevati, a causa dello scarso numero di punti a disposizione in tale zona in una normale immagine mammografica. La disponibilità di un modello permette di superare tale problema, anche se è di per sé un fatto limitante: infatti per ogni tipo di attrezzatura utilizzata (soprattutto pellicola e scanner) occorre stimare c(y) per un phantom. Nel caso non si abbia a disposizione un phantom, l’interpolazione polinomiale permette comunque di ottenere buoni risultati.

Figura 2.5: Distribuzione della deviazione standard del contrasto locale per un cuneo in plexiglas a gradini.

Figura 2.6: deviazione standard c(k) e interpolazione secondo il modello di figura 2.5 per l’immagine c01c.

### Calcolo della trasformata L(y)

Integrando l’equazione 2.12 si ottiene

| L(y)=σr⋅1σ(t)dt | (2.13) |
| --- | --- |

Effettuando l’integrazione per via numerica, il valore della trasformata per un determinato livello di grigio y è

| L(y)=σr⋅i=0y1σ(i) | (2.14) |
| --- | --- |

Il livello di rumore r è un parametro libero, e in base alla sua scelta si determina l’intervallo di livelli di grigio 0,LG dell’immagine trasformata. In particolare si può fissare r, in modo da ottenere lo stesso livello di rumore in tutte le immagini, oppure si può fissare L(G) in modo da ottenere lo stesso livello massimo di grigio in tutte le immagini. Noi abbiamo scelto la seconda opzione, fissando L(G)=G, oppure L(G)=255. Nel secondo caso (figura 2.7) l’immagine viene portata da 12 a 8 bit per punto, ma la conseguente perdita di informazione non ha causato alcun peggioramento nelle prestazioni dell’algoritmo di riconoscimento di microcalcificazioni. Il valore medio di r sulle immagini analizzate è stato 1.5 con una deviazione standard di 0.2.

Applicando la trasformazione yL(y) al livello di grigio di ogni punto, si ottiene un’immagine in cui il rumore c è pressoché indipendente dal livello di grigio considerato. In figura 2.8 è rappresentata c(k) per la stessa immagine di figura 2.6 dopo l’equalizzazione del rumore; si noti che l’unico intervallo di livelli di grigio in cui c(k) si distacca apprezzabilmente da r è nella zona più scura dell’immagine, di scarso interesse per il riconoscimento di microcalcificazioni.

Figura 2.7: Trasformata L(y) per l’immagine c01c.

Figura 2.8: Deviazione standard del contrasto locale c(k) e livello di rumore r per l’immagine c01c dopo la procedura di equalizzazione del rumore.

### Conseguenze dell’equalizzazione del rumore

Per valutare l’impatto dell’equalizzazione del rumore sulle prestazioni di un sistema automatico per la rivelazione di microcalcificazioni, si è utilizzato un software sviluppato dalla sezione di Bologna del progetto C.A.L.M.A. Il metodo seguito da questo software si basa sull’eliminazione dello sfondo strutturato tramite il calcolo di una immagine-differenza, e sulla rivelazione dei segnali tramite test di gaussianità. In figura 2.9 sono messe a confronto le prestazioni di tale software, visualizzate per mezzo di curve FROC (paragrafo 1.5.3), con e senza equalizzazione del rumore. I vantaggi dell’applicazione della procedura di equalizzazione del rumore sono evidenti: vengono rivelati circa il 10% in più di veri-positivi, a qualsiasi livello di sensibilità.

Figura 2.9: Curve FROC rappresentanti le prestazioni di un algoritmo per il riconoscimento di microcalcificazioni con e senza equalizzazione del rumore.

### Aspetto delle immagini equalizzate

Le immagini equalizzate non sono di particolare utilità per un osservatore umano. Infatti, osservando in figura 2.7 la forma della trasformata L(y) possiamo prevedere un notevole aumento del contrasto nelle zone più scure dell’immagine e una sua leggera diminuzione in quelle più chiare. Il risultato sarà quello di un contrasto ridotto nelle zone contenenti microcalcificazioni (figura 2.11). Questo effetto è comunque limitato dal fatto che, ponendo L(G) pari al livello massimo di grigio (paragrafo 2.5.3), si ha un aumento generale del contrasto (figura 2.10).

Figura 2.10: Immagine c01c prima e dopo l’equalizzazione del rumore.

Figura 2.11: Particolare dell’immagine c01c raffigurante un cluster di microcalcificazioni, prima e dopo l’equalizzazione del rumore.

Capitolo 3

# RICONOSCIMENTO DI MICROCALCIFICAZIONI

In questo capitolo viene presentato l’algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni che si è sviluppato. Dopo un’introduzione al metodo utilizzato e alle basi teoriche che lo caratterizzano, si descrive l’algoritmo in dettaglio.

## Introduzione

Il metodo seguito per il riconoscimento di microcalcificazioni si basa sull’uso di tecniche Bayesiane e sull’applicazione di un modello Markoviano. Questo tipo di approccio può essere schematizzato come segue:

- l’immagine viene preprocessata, tramite segmentazione del seno ed equalizzazione del rumore (paragrafi 2.5.1 – 2.5.3);

- per ogni punto dell’immagine viene calcolato il contrasto locale, poiché si ritiene sia la caratteristica più significativa per il riconoscimento delle microcalcificazioni;

- basandosi sulla conoscenza della distribuzione di tale caratteristica per le diverse classi di oggetti presenti in un’immagine mammografica, tramite il criterio di massima verosimiglianza viene data una prima stima della probabilità di appartenenza di ogni punto alle diverse classi;

- le probabilità relative ad ogni punto vengono aggiornate tramite un processo iterativo, prendendo in considerazione la classificazione dei punti in un determinato intorno;

- alla convergenza di questo processo, i punti riconosciuti come microcalcificazioni vengono raggruppati in cluster;

- i cluster vengono marcati con un cerchio e l’immagine viene salvata.

## Basi teoriche del metodo

Ricordiamo (paragrafo 2.4) la definizione di immagine come una funzione discreta I : Z2 → R, y = I(p), dove p = (riga, colonna) è un punto dell’immagine e y è il corrispondente livello di grigio.

### Classificazione dei punti

Il riconoscimento delle microcalcificazioni può essere visto come un problema di classificazione (labeling problem) dei singoli punti dell’immagine. Tale tipo di problema è formalmente specificato in termini di siti e classi. Indichiamo con S un insieme discreto di m siti:

| S=1,...,m | (3.1) |
| --- | --- |

Nel nostro caso un sito rappresenta un punto dell’immagine. Per un’immagine di dimensioni n×n, i punti p = (riga, colonna) vengono reindicizzati con un singolo indice k che assume valori in {1,…,m} con m=n×n.

Una classe (label) è una descrizione di un sito. Indichiamo con L un insieme di classi; ci limitiamo a considerare il caso in cui L sia un insieme discreto di M classi:

| L=1,...,M | (3.2) |
| --- | --- |

Nel nostro caso le classi a cui può appartenere un punto dell’immagine sono:

  - sfondo;

  - microcalcificazioni;

  - bordi e strutture lineari;

  - errori di emulsione della pellicola.

Il problema di classificazione consiste nell’assegnare una classe dell’insieme L ad ogni sito dell’insieme S. Ad ogni punto p dell’immagine, quindi, dovremo assegnare una classe fp che può assumere i valori {1,2,3,4}; l’insieme

| f=f1,...,fm | (3.3) |
| --- | --- |

è chiamato una classificazione o configurazione dei siti. Se ad ogni sito è assegnata un’unica classe,  fp = f(p) può essere vista come una funzione f:S→L che trasforma l’immagine in una rappresentazione della classe di appartenenza dei singoli punti. L’insieme di tutte le possibili classificazioni dell’insieme S, o in altre parole lo spazio delle configurazioni, si indica con F.

Nel caso di un’immagine mammografica, la classificazione di un punto dipende dal contesto; ad esempio, la probabilità che un punto appartenga ad una microcalcificazione aumenta se vi sono altri punti della stessa classe nelle vicinanze, mentre diminuisce se risulta connesso a strutture lineari o errori di emulsione della pellicola. La teoria dei campi Markoviani fornisce una base matematica per risolvere questo tipo di problema.

Le relazioni spaziali fra i siti appartenenti ad S sono rappresentate per mezzo di un sistema di intorni N definito come segue:

| N=Np¦∀p∈S | (3.4) |
| --- | --- |

dove Np rappresenta l’insieme dei siti appartenenti all’intorno del sito p.

Gli intorni così definiti godono delle seguenti proprietà:

- un sito non appartiene al proprio intorno: p∉Np;

- la relazione di appartenenza all’intorno è mutua: p∈Nq⇔q∈Np.

Nel caso particolare in cui S rappresenti un’immagine, l’intorno di un punto p∈S si può definire come l’insieme dei punti vicini entro un determinato raggio r:

| Np=q∈S:dist(p,q)≤r,q≠p | (3.5) |
| --- | --- |

Dove dist(p,q) indica la distanza euclidea fra i punti p e q, ed r assume valori interi positivi.

### Campi Markoviani

Sia F=F1,...,Fm una famiglia di variabili casuali definite sull’insieme S; ogni variabile Fp assuma un valore fp nell’insieme delle classi L. L’insieme F prende il nome di campo casuale (random field). Usiamo la notazione Fp=fp per indicare che la variabile Fp∈F assume il valore fp∈L. Per semplicità, indichiamo l’evento F1=f1,...,Fm=fm con F=f, dove f=f1,...,fm è una configurazione di F.

Per un insieme discreto di classi L (nel nostro caso L contiene quattro elementi), la probabilità che la variabile Fp assuma il valore fp viene indicata con P(Fp=fp), abbreviata a P(fp). La probabilità relativa all’evento F=f viene indicata con P(F=f), abbreviata con P(f).

Si definisce campo Markoviano (Markov Random Field) un campo casuale F, definito sull’insieme S e dotato del sistema di intorni N, se e solo se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

| P(f)>0,∀f∈F | (positività) | (3.6) |
| --- | --- | --- |
| Pfp¦fS−p=Pfp¦fNp | (Markovianità) | (3.7) |

dove:

- P(A|B) è la probabilità condizionale, cioè la probabilità che si verifichi l’evento A se si assume verificato l’evento B;

- S−p indica l’insieme differenza;

- fS−p=fq:q∈S−p indica l’insieme delle classi relative ai siti in S−p;

- fNp=fq:q∈Np indica l’insieme delle classi relative ai siti nell’intorno Np .

La markovianità rappresenta la caratteristica di località di F: la classificazione di un sito dipende soltanto dalla classificazione dei siti appartenenti ad un determinato intorno del sito stesso. In generale, è sempre possibile scegliere l’intorno Np sufficientemente grande perché la markovianità sia soddisfatta.

Il campo Markoviano si dice omogeneo se Pfp|f non dipende dalla posizione del punto p in S.

Per specificare un campo Markoviano, occorre specificare la probabilità condizionale Pfp|f. Nel nostro caso, questo significa definire la probabilità di appartenenza di un generico punto p ad ogni classe in funzione delle proprietà dei punti di un intorno Np.

### Teorema di Bayes

Il teorema di Bayes fornisce la regola per aggiornare la probabilità di un’ipotesi H, data un’evidenza E e un’informazione contestuale I:

| PH¦E,I=P(E¦H,I)⋅P(H¦I)PE¦I | (3.8) |
| --- | --- |

- PE|H,I è chiamata probabilità a posteriori e rappresenta la probabilità associata all’ipotesi H prendendo in considerazione gli effetti dell’evidenza E nel contesto I;

- PE|H,I rappresenta la probabilità dell’evidenza E nel contesto I, assumendo che l’ipotesi H sia vera;

- PH|I è chiamata probabilità a priori e rappresenta la probabilità associata ad H prima di conoscere l’evidenza E;

- PE|I, la probabilità dell’evidenza E nel contesto I, è indipendente dall’ipotesi H e si può considerare come una costante di normalizzazione.

Nel nostro caso, l’ipotesi H è data dalla classe fp da assegnare al punto p; l’evidenza E è data dal valore delle caratteristiche calcolate per il punto p (contrasto locale), che indichiamo con θp; il contesto I è dato dalla classificazione fNp dei punti appartenenti all’intorno Np. Dalla 3.8 segue:

| Pfp¦θp,fNp∝P(θp¦fp,fNp)⋅P(fp¦fNp) | (3.9) |
| --- | --- |

## Algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni

### Calcolo del contrasto locale

Come già accennato (paragrafo 2.4), il contrasto locale è una delle caratteristiche più peculiari delle microcalcificazioni. Per dare una prima classificazione dei punti dell’immagine, quindi, si è scelto di calcolare il contrasto locale come definito nella 2.5, dove si sceglie come intorno p un’area quadrata di 9 punti di lato. Il valore di questa caratteristica calcolata per il generico punto p verrà indicata con θp e, ricordando la definizione 2.7, rappresentata per mezzo della seguente matrice:

| θp=180−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−180−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1−1⋅1σr | (3.10) |
| --- | --- |

Si noti che il contrasto viene diviso per il livello di rumore r, determinato durante la procedura di equalizzazione del rumore (paragrafo 2.4). In questo modo si effettua una correzione che rende le caratteristica θp indipendente dal livello di rumore dell’immagine in esame.

### Classificazione preliminare

L’equazione 3.9 indica che, per classificare il punto p, occorre definire il campo Markoviano e conoscere la probabilità  Pθp|fp,fNp. Questa è probabilità che la caratteristica calcolata nel punto p assuma il valore θp qualora il punto appartenga alla classe fp in un contesto fNp. Assumiamo ora che tale probabilità sia indipendente dal contesto, facendo l’approssimazione

| Pθp¦fp,fNp≈Pθp¦fp | (3.11) |
| --- | --- |

In questo modo si restringe l’influenza del contesto al solo campo Markoviano.

Le probabilità Pθp|fp devono essere calcolate sperimentalmente. Analizzando un diverso database di immagini mammografiche, un esperto radiologo deve classificare ogni immagine in base alle quattro possibili classi (sfondo, microcalcificazioni, bordi/strutture lineari, errori di emulsione). Per ogni punto un sistema automatico calcolerà poi la caratteristica θp e la sua distribuzione per ogni classe. Non avendo la possibilità di effettuare tale studio, si è fatto riferimento ad uno studio effettuato da Karssemeijer per un database di 25 mammografie di test (tabella 3.1) [Karssemeijer 1993].

| Classe | Sfondo | Calcificazioni | Bordi/linee | Errori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.00 | 4.36 | 1.70 | 13.6 |
| σ | 0.96 | 1.51 | 1.00 | 4.65 |

Tabella 3.1: statistiche della caratteristica θp su un database di immagini mammografiche di classificazione nota; per ogni classe sono indicati il valor medio μ e la deviazione standard σ di θp .

Assumendo che le Pθp|fp seguano una distribuzione normale, si ha:

| Pθp=1σ⋅2π⋅exp−θp−μ22σ2 | (3.12) |
| --- | --- |

Per poter classificare il punto p occorre ancora definire Pfp|f, cioè il campo Markoviano. Nel prossimo paragrafo daremo una definizione di tale probabilità; per ora basti sapere che, nel caso della classificazione preliminare, fNpnon è definito e la probabilità in questione si riduce a

| P0fp=exp−αfp | (3.13) |
| --- | --- |

Dove i parametri αfp sono una misura della probabilità di trovare la classe fp nell’immagine mammografica a prescindere dalle caratteristiche locali, in altre parole una misura della frequenza della classe fp.

Possiamo quindi stimare la probabilità che il punto p appartenga alla classe fp:

| P0fp¦θp=Pθp¦fp⋅Pfp | (3.14) |
| --- | --- |

dove Pθp|fp è data dalla 3.12.

Dopo aver calcolato P0fp|θp per ogni classe, si assegna al punto p la classe fp con la probabilità più elevata.

Osservando la tabella 3.1, si può notare che le densità di probabilità del contrasto locale per sfondo e microcalcificazioni hanno scarsa sovrapposizione. Questo fatto potrebbe indurre a pensare che il riconoscimento delle microcalcificazioni sia piuttosto semplice da effettuare. In realtà, a causa del numero elevatissimo di punti di sfondo rispetto ai punti appartenenti a microcalcificazioni, ponendo una soglia ad esempio a θ = 3 si otterrebbero comunque alcune migliaia di punti falsi-positivi per immagine. Una parte di questi falsi-positivi può essere facilmente eliminata in base a considerazioni sull’area delle presunte microcalcificazioni (vedere paragrafo 3.3.4). Procedendo in questo modo si ottengono le prestazioni rappresentate in figura 3.1. È evidente che queste prestazioni non sono accettabili in un sistema diagnostico, poiché a 1 falso-positivo per immagine vengono riconosciuti soltanto il 40% dei veri-positivi, mentre il 90% viene raggiunto al prezzo circa 8 falsi-positivi. Occorre quindi considerare il contesto fNp, come si vedrà nel prossimo paragrafo.

Figura 3.1: Prestazioni nel riconoscimento di microcalcificazioni ottenute considerando la sola caratteristica locale θp , prescindendo dal contesto. La sensibilità del sistema è stata variata tramite il parametro α .

### Applicazione del campo Markoviano

Il campo Markoviano deve essere definito in modo che la probabilità che un punto appartenga ad una determinata classe dipenda dal contesto, cioè dalla classificazione dei punti in un certo intorno. Karssemeijer propone la seguente definizione:

| Pfp¦fNp=exp−αfp−l∈Lβfp,l⋅nl,fNp+γfphfNp−h0 | (3.15) |
| --- | --- |

Analizziamo in dettaglio tale definizione:

- αfp, come anticipato nel paragrafo 3.3.2, è una misura della probabilità di trovare la classe fp nell’immagine mammografica a prescindere dalle caratteristiche locali;

- la sommatoria è estesa all’insieme L delle possibili classi;

- βfp,l è un parametro di interazione che misura la probabilità delle classi fp e  l di apparire in punti adiacenti;

- nl,fNp è il numero di punti appartenenti alla classe l in un sottoinsieme dell’intorno Np; in particolare vengono considerati soltanto i punti adiacenti al punto p, cioè si considera come sottoinsieme di Np un intorno del punto p di 3x3 punti;

- γfp è un parametro di interazione a lungo raggio che misura la probabilità delle microcalcificazioni di apparire in cluster; tale parametro è quindi diverso da zero soltanto per la classe delle microcalcificazioni;

- hfNp è il numero di punti classificati come microcalcificazioni nell’intorno Np; si è scelto un intorno di forma quadrata di 100 punti di lato, che corrisponde ad un’area di 1 cm2 (come da definizione di cluster, paragrafo 1.2.3); per limitare il peso dell’interazione in cluster molto densi di calcificazioni, si è fissato un valore limite hmax = 30;

- h0  rappresenta il numero minimo di punti necessari perché l’ultimo termine della 3.15 aumenti la probabilità, cioè il numero minimo di punti per cui si possa parlare di cluster di microcalcificazioni.

Dopo aver calcolato per ogni punto p e per ogni classe

| Pfp¦θp,fNp=P(θp¦fp)⋅P(fp¦fNp) | (3.16) |
| --- | --- |

dove Pθp|fp è data dalla 3.12 e Pfp|f dalla 3.15, si assegna ad ogni punto p la classe fp con la probabilità più elevata. La 3.16 viene quindi applicata di nuovo, le probabilità vengono aggiornate e i punti classificati di conseguenza. La convergenza è raggiunta quando la classificazione  dei punti non cambia sensibilmente rispetto all’iterazione precedente. Si è scelto un numero fisso di 8 iterazioni, che hanno portato alla convergenza per ogni immagine esaminata.

Consideriamo ora i parametri che compaiono nella formula 3.15. I parametri αfp e βfp,l devono essere determinati per via sperimentale, studiando un database di immagini diverse da quelle da analizzare ma ottenute nelle stesse condizioni, e per le quali sia nota la corretta classificazione. Un tale studio è stato effettuato da Karssemeijer per un database di 25 mammografie di test; i risultati dello studio sono riportati in tabella 3.2.

| Classe | α | β1 | β2 | β3 | β4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sfondo | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| Calcificazioni | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Bordi/linee | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Errori | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |

Tabella 3.2: parametri α e β per il modello markoviano (gli indici 1,2,3,4 indicano la classe l). Si noti che, entrando tutti questi parametri in un esponenziale negativo, valori più elevati corrispondono a probabilità più basse. Ad esempio, un punto classificato come calcificazione ha una probabilità più elevata di avere punti vicini appartenenti alla stessa classe (β=0) piuttosto che allo sfondo (β=0.4), e ha una probabilità molto bassa di avere punti vicini di tipo bordo/linea o errori di emulsione (β=2).

Occorre notare che l’importanza del parametro α è fondamentale, poiché da esso dipende la prima stima della classificazione dei punti dell’immagine (vedere formule 3.13 e 3.14). Mentre i falsi-positivi possono sempre essere eliminati in seguito tramite l’applicazione del campo Markoviano e di eventuali procedure sviluppate a tal fine, i veri-positivi non rivelati nella classificazione preliminare hanno una probabilità molto bassa di essere rivelati in seguito se non hanno un sufficiente numero di punti vicini classificati come calcificazioni. Per tale motivo si è verificata sperimentalmente la bontà del parametro α per le microcalcificazioni (paragrafo 4.2), scegliendo poi il valore di 5.5 in luogo del valore 5.0 indicato in tabella 3.2.

I parametri γfp e h0 rappresentano il peso che si vuole assegnare alla clusterizzazione; in altre parole variando questi parametri si varia la sensibilità dell’algoritmo alla rivelazione di cluster di microcalcificazioni. Una volta fissato il parametro γ (paragrafo 4.2), si agisce su h0 per ottenere la sensibilità voluta. In pratica, tramite h0 si determina il numero di falsi-positivi rivelati, cioè si sposta il punto di lavoro su di una curva FROC. Come ultimo passo, si sceglierà il valore di h0 relativo al numero desiderato di falsi-positivi (solitamente un numero non troppo elevato, come 0.5 o 1 per immagine).

### Sviluppo e ottimizzazione del software

Tutti gli algoritmi sono stati sviluppati in linguaggio C e testati sia in ambiente Windows/Ms-dos che in ambiente Unix (Sun Solaris).

Si è cercato di organizzare il software nel modo più modulare possibile, separando in diversi file le funzioni relative a: lettura dei parametri, gestione degli archivi, dei formati grafici, delle variabili dinamiche, delle funzioni matematiche, algoritmi di segmentazione, equalizzazione, riconoscimento di cluster di microcalcificazioni.

Le procedure di calcolo sono state ottimizzate in modo da ottenere una velocità di esecuzione il più elevata possibile. Particolare attenzione è stata posta all’ottimizzazione nel calcolo del contrasto locale (operazione che deve essere effettuata per un numero molto elevato di punti) e nel calcolo di hfNp, cioè del numero di calcificazioni nell’intorno del punto p.

Il tempo medio impiegato per l’elaborazione di una mammografia, compreso il caricamento in memoria dell’immagine originale e il salvataggio dell’immagine in cui sono segnati i cluster, è di 50 secondi su un processore di tipo Pentium II a 400 MHz.

Le prestazioni di un sistema automatico per il riconoscimento di microcalcificazioni vengono usualmente ottimizzate per mezzo dell’applicazione di procedure per la riduzione dei falsi-positivi. Nel nostro caso, si è scelto di analizzare a tale scopo l’area delle microcalcificazioni rivelate, sia dopo la classificazione preliminare sia dopo la convergenza del modello markoviano. Sono state fissate un’area minima e un’area massima rispettivamente di 2 e 50 punti, corrispondenti a 0.02 e 0.5 mm2 (vedere paragrafo 1.2.3). In questo modo vengono eliminati i falsi-positivi di un singolo punto (che non sono stati classificati correttamente, nonostante la mancanza di punti vicini della stessa classe, a causa di un contrasto molto vicino al valor medio stimato per le calcificazioni) e quelli di grande area (solitamente appartenenti a bordi o strutture lineari, e non classificati correttamente per lo stesso motivo dei precedenti).

I formati grafici supportati sono: binario 16-bit e TIFF 12-bit per la lettura dell’immagine originaria; PNG 8 e 16-bit, binario 16-bit, ASCII, PGM ASCII e binary-encoded per la scrittura dell’immagine finale.

Capitolo 4

# RISULTATI  E  CONCLUSIONI

In questo capitolo vengono descritti i dati analizzati e valutate le prestazioni dell’algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni. Vengono poi fatte alcune considerazioni sui vantaggi e gli svantaggi del metodo utilizzato e sulle possibilità di miglioramento dello stesso; infine viene presentata una prima applicazione del sistema automatico sviluppato.

## Dati analizzati

Le immagini analizzate fanno parte di un database di 40 mammografie reso disponibile dal National Expert and Training Centre for Breast Cancer Screening and Department of Radiology at the University of Nijmegen, the Netherlands. Il database è accessibile tramite ftp anonimo su figment.csee.usf.edu. Tutte le immagini sono state digitalizzate con una telecamera CCD a 12 bit, con una risoluzione spaziale di 0.1mm per punto e con dimensioni di 2048x2048 punti. Le mammografie sono composte da viste oblique e/o cranio-caudali riferite a 21 pazienti. Ogni immagine presenta uno o più cluster di microcalcificazioni marcati da esperti radiologi e verificati tramite istologia; il numero totale di cluster è 105. La visibilità delle microcalcificazioni è molto variabile.

## Parametri del modello markoviano

Nel paragrafo 3.3.3 si è descritto il significato dei vari parametri del modello Markoviano. Riportiamo ora il metodo seguito per stimare i valori di α e γ che permettessero di avere le prestazioni migliori.

Il parametro α deve essere scelto in modo da poter rivelare il maggior numero possibile di microcalcificazioni basandosi sul solo calcolo delle caratteristiche locali. Bisogna però osservare che il valore ottimale di α dipende anche dall’efficienza delle procedure di eliminazione di falsi-positivi; infatti, se il numero finale di falsi-positivi è troppo elevato, occorre diminuire la sensibilità della classificazione preliminare aumentando il valore di α. Per stimare il valore migliore di α, abbiamo fissato un valore ragionevole per γ, e valutato l’efficienza massima del sistema ponendo h0 = 0. Si è variato α ad intervalli di 0.5. I risultati sono rappresentati in figura 4.1. Si può notare che per α>6 l’efficienza massima è inferiore al 90% e quindi è considerata inaccettabile; per α<5 il numero di falsi-positivi diventa troppo elevato e, anche agendo sui rimanenti parametri, non potrebbero essere ridotto a sufficienza. Come compromesso si è quindi scelto il valore α=5.5.

Il parametro γ rappresenta il peso da assegnare alla clusterizzazione. Come accennato nel paragrafo 3.3.3, si è stabilito di fissare un valore ottimale di γ , per poi variare per mezzo di h0 la sensibilità dell’algoritmo alla rivelazione di cluster di microcalcificazioni. Si ricorda che l’efficienza ottenuta per h0 = 0 è la massima possibile per l’algoritmo a valori fissati degli altri parametri. Occorre quindi determinare un valore di γ che, per  h0 = 0, porti ad una efficienza molto elevata, ma con un numero di falsi-positivi sufficientemente piccolo da poter essere ridotto a zero aumentando h0. Consideriamo dapprima le prestazioni del sistema per h0 = 0 (figura 4.2). Facendo considerazioni analoghe a quelle per il parametro α, consideriamo accettabili i valori 0.2≤γ≤0.6 poiché per γ<0.2 l’efficienza è troppo bassa e per γ>0.6 il numero di falsi positivi è troppo elevato. Dal punto di vista applicativo, un sistema automatico verrà utilizzato soltanto ad un numero molto basso di falsi-positivi. Pur essendo vero che, aumentando h0,  si può portare il numero di falsi-positivi a zero, se tale numero per h0 = 0 è molto elevato, l’intervallo di utilizzo pratico del sistema diventa molto ristretto (tabella 4.1). In base a questa considerazione, arriviamo ad accettare soltanto i valori 0.2≤γ≤0.3. Le prestazioni del sistema in questo intervallo non variano sensibilmente; abbiamo perciò scelto di fissare il valore γ=0.25.

Figura 4.1: Efficienza del sistema ottenuta variando il parametro α, con γ fissato al valore 0.25 e h0 = 0. Per ogni punto è indicato il valore di α.

Figura 4.2: Efficienza del sistema ottenuta variando il parametro γ, con α fissato al valore 5.5 e h0 = 0. Per ogni punto è indicato il valore di γ.

| γ | Valori di h0 utilizzabili | Ampiezza intervallo |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 3→12 | 9 |
| 0.25 | 7→15 | 8 |
| 0.3 | 9→16 | 7 |
| 0.4 | 13→18 | 5 |
| 0.5 | 16→20 | 4 |
| 0.6 | 19→21 | 3 |

Tabella 4.1: Per alcuni valori del parametro γ è indicato l’intervallo di valori di h0 utilizzabili a fini pratici (si sono considerati ragionevoli una percentuale di veri-positivi superiore al 70% ed un numero di falsi-positivi per immagine inferiore o uguale a 2). Si ricorda che h0 può assumere valori interi da 0  a  hmax =30 .

## Prestazioni dell’algoritmo

Fissando i parametri ottenuti nel paragrafo precedente, si sono valutate le prestazioni del sistema automatico facendo variare il parametro h0 (vedere paragrafo 3.3.3). In questo modo si varia la sensibilità dell’algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni, e per ogni valore di h0 si ottiene un punto della curva FROC. La curva in questione è rappresentata in figura 4.3, mentre in tabella 4.2 sono riportati, per ogni singola immagine, i risultati ottenuti con h0 = 11, che corrisponde ad una media di 0.6 falsi-positivi per immagine.

Figura 4.3: curva FROC rappresentante le prestazioni dell’algoritmo di riconoscimento di microcalcificazioni. Sono state analizzate 40 immagini mammografiche: ad ogni immagine si è applicata la procedura di equalizzazione del rumore e l’algoritmo di riconoscimento basato su un modello Markoviano.

| Tabella 4.2: Risultati per il riconoscimento di cluster di microcalcificazioni ad un numero medio di 0.6 falsi positivi per immagine. Per ogni immagine sono indicati il numero di cluster veri (marcati dal radiologo), il numero di questi che vengono rivelati dal sistema automatico (TP), ed il numero di falsi-positivi (FP). Immagine | Veri | TP | FP | Immagine | Veri | TP | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c01c | 3 | 2 | 0 | c11o | 1 | 1 | 3 |
| c01o | 3 | 1 | 0 | c12c | 15 | 8 | 1 |
| c02c | 2 | 1 | 0 | c12o | 13 | 8 | 1 |
| c02o | 1 | 1 | 0 | c13c | 1 | 1 | 0 |
| c03c | 2 | 1 | 1 | c13o | 1 | 1 | 0 |
| c03o | 1 | 1 | 0 | c14c | 2 | 1 | 0 |
| c04c | 2 | 2 | 0 | c14o | 2 | 1 | 0 |
| c04o | 2 | 2 | 2 | c15c | 1 | 1 | 0 |
| c05c | 1 | 1 | 0 | c15o | 1 | 1 | 0 |
| c05o | 2 | 2 | 0 | c16c | 1 | 1 | 0 |
| c06c | 3 | 3 | 1 | c16o | 1 | 1 | 0 |
| c06o | 2 | 2 | 4 | c17c | 9 | 7 | 1 |
| c07c | 1 | 1 | 0 | c17o | 5 | 3 | 1 |
| c07o | 1 | 1 | 0 | c18c | 2 | 2 | 0 |
| c08c | 4 | 3 | 0 | c18e | 1 | 1 | 1 |
| c08o | 6 | 2 | 0 | c18o | 1 | 1 | 0 |
| c09c | 1 | 1 | 0 | c19c | 2 | 1 | 0 |
| c09o | 2 | 1 | 1 | c19o | 3 | 1 | 0 |
| c10c | 1 | 1 | 1 | c20c | 1 | 1 | 0 |
| c11c | 1 | 1 | 4 | c21o | 1 | 1 | 2 |

### Confronto con la classificazione preliminare

Confrontiamo innanzitutto le prestazioni del sistema a modello Markoviano con quelle ottenute con la sola classificazione preliminare (paragrafo 3.3.2). La figura 4.4 mette in evidenza il notevole salto di qualità che si ottiene prendendo in considerazione l’interazione di ogni punto con il suo intorno.

Figura 4.4: Confronto fra le prestazioni della classificazione preliminare e l’applicazione del modello Markoviano.

### Confronto con altri algoritmi

Nella figura 4.5 sono confrontate le prestazioni dell’algoritmo a modello Markoviano con quelle del sistema sviluppato in precedenza dalla sezione di Bologna del progetto C.A.L.M.A. (tale sistema è stato utilizzato anche per valutare l’algoritmo di equalizzazione del rumore, vedere paragrafo 2.5.4). Come si può notare, la sensitività è stata migliorata per qualunque numero di falsi-positivi per immagine, e l’efficienza massima è stata innalzata di circa 5 punti percentuali.

Figura 4.5: Confronto fra le prestazioni del sistema con modello Markoviano e quelle del sistema sviluppato in precedenza nell’ambito del progetto C.A.L.M.A., basato su test di gaussianità.

Successivamente è stato sviluppato nell’ambito del progetto C.A.L.M.A. un ulteriore algoritmo di riconoscimento di microcalcificazioni, basato su un’analisi multirisoluzione con trasformate wavelet. Osservando che alcune calcificazioni sono riconosciute da un sistema e non dall’altro, sono stati combinati i segnali rivelati dai due algoritmi citati, ottenendo risultati decisamente migliori (figura 4.6).

Figura 4.6: Confronto fra le prestazioni del sistema con modello Markoviano e quelle di un sistema sviluppato nell’ambito del progetto C.A.L.M.A. che utilizza i risultati combinati di due algoritmi (uno basato su test di gaussianità, e l’altro su analisi con trasformate wavelet).

### Confronto con osservatori umani

Nel caso di un esperto radiologo che effettua uno screening mammografico, Karssemeijer e Hendriks danno la stima di una specificità del 75% con 0.03 falsi-positivi in media [Karssemeijer & Hendriks 1997]. Questa efficienza è rappresentata con un punto nella curva FROC di figura 4.7. Appare subito evidente la capacità molto superiore dell’osservatore umano nel discriminare fra veri e falsi-positivi, e la sua bassa efficienza rispetto al sistema automatico. Proprio per questi motivi può essere molto fruttuoso affiancare un sistema automatico ad un esperto radiologo: a quest’ultimo verranno presentati veri-positivi che non aveva notato e falsi-positivi che saprà quasi sicuramente classificare come tali.

Figura 4.7: Confronto fra le prestazioni del sistema sviluppato e quelle stimate per un esperto radiologo in uno screening mammografico.

### Confronto fra 8 e 12-bit

Verifichiamo infine (come già accennato nel paragrafo 2.5.3) che le prestazioni del sistema non variano apprezzabilmente qualora si decida di analizzare le immagini equalizzate a 8-bit (256 livelli di grigio) in luogo dei 12-bit originari (figura 4.8).

Figura 4.8: Confronto fra le prestazioni del sistema con equalizzazione dell’immagine a 8 o 12 bit.

## Esempio

In questo paragrafo presentiamo un esempio di elaborazione di un’immagine  mammografica da parte dell’algoritmo di riconoscimento di microcalcificazioni (figura 4.9).

| A | B |
| --- | --- |
| C | D |
| E | F |

Figura 4.9: Particolare dell’immagine co5o rappresentante un cluster di microcalcificazioni. In A è raffigurata l’immagine originaria, in B la classificazione preliminare (le calcificazioni sono rappresentate in colore bianco, lo sfondo in colore nero, le altre classi in colore grigio), in C,D,E la classificazione dopo 1,4,8 iterazioni del modello Markoviano, in F l’immagine finale in cui il sistema automatico ha evidenziato i cluster rivelati. I parametri utilizzati corrispondono a 0.6 falsi-positivi per immagine. Il cluster sulla destra è un falso-positivo.

## Considerazioni finali

In quest’ultimo paragrafo si prendono in considerazione i vantaggi e gli svantaggi del metodo utilizzato ed alcune idee per un suo miglioramento. Si presenta infine una prima applicazione del sistema automatico sviluppato.

### Vantaggi del metodo utilizzato

I vantaggi principali rispetto ad altri algoritmi per il riconoscimento di cluster di microcalcificazioni sono strettamente legati all’utilizzazione del modello markoviano. Grazie a tale modello, infatti, è possibile descrivere molto accuratamente le caratteristiche degli oggetti da riconoscere e soprattutto del contesto che li circonda.

Un aspetto molto importante del metodo utilizzato è la sua struttura “aperta”. È infatti possibile adottare ulteriori caratteristiche che permettano una migliore descrizione delle microcalcificazioni e quindi una migliore efficienza nel loro riconoscimento. La trattazione teorica del problema rimarrebbe invariata, a patto di indicare con θp un vettore che ha per componenti i valori delle caratteristiche calcolate per il punto p. L’unico onere consisterebbe nel calcolo della distribuzione dei valori delle caratteristiche aggiuntive per un database di classificazione nota. In letteratura sono presenti le statistiche per un contrasto locale a risoluzione spaziale ridotta e per una caratteristica  che misura la linearità o appartenenza ad un bordo (line/edge detector).

### Limiti

Il limite più evidente, già citato, consiste nella necessità di ri-calibrare il sistema nel caso che debba essere applicato ad immagini ottenute da una diversa combinazione schermo/pellicola o digitalizzate per mezzo di un diverso scanner.

Facciamo notare che tale procedura di ri-calibrazione si rende necessaria per qualunque sistema di riconoscimento, qualora le caratteristiche prese in esame siano soggette a cambiamento.

Per quanto riguarda l’equalizzazione del rumore, occorre verificare con un phantom che la distribuzione del rumore in funzione del livello di grigio sia rappresentabile con il modello utilizzato e, in caso contrario, occorre implementare un modello differente.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle microcalcificazioni, il problema è di tipo diverso. Le statistiche delle caratteristiche locali, indicate in tabella 3.1, sono sensibili alla strumentazione utilizzata,  pertanto occorre analizzare un database correttamente classificato per verificarne l’attendibilità. I parametri α (tabella 3.2) rappresentano la frequenza stimata per le diverse classi (vedere paragrafo 3.3.2), e si possono considerare indipendenti dalla strumentazione utilizzata. I parametri β (tabella 3.2) rappresentano le interazioni spaziali fra le diverse classi, e quindi si possono considerare sensibili soltanto alla risoluzione di digitalizzazione. Se non cambia la risoluzione di digitalizzazione, quindi, i parametri del campo markoviano non richiedono alcuna modifica.

### Possibili miglioramenti

Per migliorare le prestazioni dell’algoritmo di riconoscimento di cluster di microcalcificazioni, si possono seguire le strade seguenti:

- Nel modello Markoviano definito nel paragrafo 3.3.3, la probabilità delle calcificazioni di apparire in cluster è pesata dal numero hfNp di punti classificati come microcalcificazioni nell’intorno Np. L’efficienza dell’algoritmo nel riconoscimento dei cluster può probabilmente essere migliorata pesando la suddetta probabilità con il numero di calcificazioni (e non di singoli punti) nell’intorno Np, e variando di conseguenza i parametri γ e hmax.

- Implementazione di ulteriori procedure di riduzione di falsi-positivi, basate ad esempio su considerazioni sulla geometria del cluster. In particolare si è notato che molti dei falsi-positivi prodotti dall’algoritmo fanno parte di bordi o strutture lineari; focalizzando l’attenzione sull’eliminazione di questo tipo di falsi-positivi, si migliorerebbe notevolmente l’efficienza del sistema.

- Implementazione di ulteriori caratteristiche locali; ad esempio una caratteristica che misura la linearità o appartenenza ad un bordo consentirebbe di ridurre i falsi-positivi appartenenti a tale categoria.

### Applicazioni

Il sistema automatico sviluppato è stato applicato al riconoscimento di cluster di microcalcificazioni su una serie di 31 mammografie fornite dalla Cattedra di Radiologia I del Dipartimento di Scienze Mediche, Oncologiche e Radiologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Direttore e Responsabile della Sezione Radiologia Chiar. mo Prof. Renato Romagnoli).

Abbiamo digitalizzato le mammografie per mezzo di uno scanner con telecamera CCD a 12 bit, ad una risoluzione spaziale di 85 μm (0.085 mm per punto). Tutte le mammografie presentano uno o più cluster di microcalcificazioni, verificati tramite esame istologico. La posizione dei cluster, però, non è stata marcata dall’esperto radiologo.

Per mezzo della radiografia di un cuneo a gradini in alluminio, è stata valutata la distribuzione della deviazione standard del contrasto locale. In questo modo è stato possibile verificare l’attendibilità della procedura di equalizzazione del rumore, per la quale si è rivelato adatto il modello adottato in precedenza (paragrafo 2.5.2).

Non conoscendo il numero esatto e la posizione dei cluster di microcalcificazioni, non è stato possibile misurare l’efficienza dell’algoritmo per il loro riconoscimento. Come descritto nel paragrafo 4.5.2, per ottimizzare le prestazioni dell’algoritmo sarebbe necessario calcolare la distribuzione del contrasto locale per le diverse classi di punti; inoltre la digitalizzazione ad una diversa risoluzione spaziale implica una ri-calibrazione dei parametri β. Il sistema sviluppato è stato comunque applicato alle immagini mammografiche a disposizione; il riscontro visivo delle prestazioni ottenute è stato molto buono. Per una valutazione di tali prestazioni è però necessaria la collaborazione di un esperto radiologo.

Bibliografia

- P.E.Burns. “False Negative Mammograms and Delay in the Diagnosis of Breast Cancer”. New England Med. J. 299, 201-202, 1978.

- P.Chakraborty & H.L.Loek. “Free-Response Methodology: Alternate Analysis and a New Observer-Performance Experiment”. Radiology 174, 873-881, 1990.

- H-P.Chan, K.Doi, C.J.Vyborny, R.A. Schmidt, C.E.Metz, K.L.Lam, T.Ogura, Y.Wu & H.MacMahon. “Improvement in Radiologists’ Detection of Clustered Microcalcifications on Mammograms: The Potential of Computer-Aided Diagnosis”. Invest. Radiol. 25, 1102-1110, 1990.

- CRC Facsheet. “Breast Cancer”. Facts on cancer. Cancer Research Campaign , London, 1988.

- B.W.Fam, S.L.Olson, P.F.Winter & F.J.Scholz. “Algorithm for the Detection of Fine Clustered Calcifications on Film Mammograms”. Radiology 169, 333-337, 1988.

- R.C.Gonzalez & R.E.Woods. “Digital Image Processing”. Addison-Wesley, 1992.

- D.M.Green & J.A.Swets. “Signal Detection Theory and Psychophysics”. New York, Wiley, 1966. Reprinted 1974 by Krieger, Huntington, NY.

- H. Guillemet. “Reconnaissance de microcalcifications en mammographie numérique. Approche hiérarchique”. Thése de doctorate, Ecole nationale supérieure des télécommunications, 1996.

- J.A.Hanley & B.J.McNeil. “The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve”. Radiology 143, 29-36, 1982.

- J.R.Harris, M.E.Lippman, U.Veronesi & W.Willet. “Breast cancer”. New. Eng. J. Med. 327, 390-398, 1992.

- B.E.Henderson, M.C.Pike & R.K.Ross. “Epidemiology and Risk Factors”. In G. Bonadonna (ed) “Breast Cancer: Diagnosis and Management”. John Wiley & Sons, 15-33, 1984.

- P.Hopwood & P.Maguire. “The Psychological Impact of the Diagnosis and Treatment of Breast Cancer”. In “Manchester Breast Screening Manual”. University Dept. Of Medical Illustration, Withington Hospital, Manchester, 1990.

- I. Hutt. “The Computer-Aided Detection of Abnormalities in Digital Mammograms”. Unpublished PhD Thesis, University of Manchester, 1996.

- N. Karssemeijer, L.J. Van Erning. “Iso-precision scaling of digitized mammograms to facilitate image analysis”. Medical Imaging, Proc SPIE Vol. 1445 Image Processing, 1991.

- N. Karssemeijer. “Adaptive noise equalization and recognition of microcalcification clusters in mammograms”. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 7 No. 6 : 1357-1376, 1993.

- N.Karssemeijer, J.T.M.Frieling & J.H.C.L.Hendricks. “Spatial Resolution in Digital Mammography”. Invest. Radiol. 28, 413-419, 1993(b).

- N. Karssemeijer, J.H. Hendriks. “Computer-assisted reading of mammograms”. European Radiology, 7(5):743-748, 1997.

- B.W.Kernighan & D.M.Ritchie. “Linguaggio C: seconda edizione”. Jackson Libri, 1989.

- H.L.Kundel & C.F.Nodine. “Studies of Eye Movements and Visual Search in Radiology”. In J.A.W.Seders, D.Fisher & R.Monty (eds) “Eye Movements and the Higher Psychological Functions”. Hillsdale NJ, LEA, 1978.

- S.Z. Li. “Markov Random Field Modeling in Computer Vision”.

- N.A.MacMillan & C.D.Creelman. “Detection Theory: A User’s Guide”. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

- C.E.Metz. “ROC Methodology in Radiologic Imaging”. Invest. Radiol. 21, 720-733, 1986.

- W.A.Murphy & K.DeSchryver-Kecskemeti. “Isolated Clustered Microcalcifications in the Breast: Radiologic-Pathologic Correlation”. Radiology 127, 335-341, 1978.

- H.W.Nab, N.Karssemeijer, L.J.T.H.O. Van Erning & J.H.C.L.Hendricks. “Comparison of Digital and Conventional mammography: ROC study of 270 mammograms”. Med. Inform. vol.17(2), 125-131, 1992.

- T. Netsch. “Automated Detection of Clustered Microcalcifications in Digital Mammograms”. Unpublished PhD. Thesis, University of Bremen, 1998.

- W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky & W.T.Vetterling. “Numerical Recipes in C: the art of scientific computing”. Cambridge University Press, 1992.

- E.J.Roebuck. “Clinical Radiology of the Breast”. Heinemann Medical Books, Oxford, 1990.

- E.A.Sickles. “Mammographic Detectability of Breast Calcifications”. Am. Jour. Roent. 139, 913-918, 1982.

- E.A. Sickles. “Breast calcifications: mammographic evaluation”. Radiology, 160(2):289-293, 1986.

- J.A.Swets & R.M.Pickett. “Evaluation of Diagnostic Systems: Methods from Signal Detection Theory”. New York, Academic Press, 1982.

- L.Tabar & P.B.Dean. “Teaching Atlas of Mammography”. Thieme inc., New York, 1985.

- W. J.H. Veldkamp, N. Karssemeijer. “Improved correction for signal dependent noise applied to automatic detection of microcalcifications”.